护理、助产专业实训设备采购项目

一、项目概况

为了适应现代职业教育办学实训基本条件，促进医学院及各专业发展，满足日常教学需求，拟申购一批用于基础护理、急救护理、妇产科护理实训室设备，以便2019级、2020级及新生各专业的学生开展各专业课程的教学及实操练习，实现案例教学、情景化教学及相关技能操作考核，充分发挥实训教学在课堂教学通向临床护理实践的桥梁作用，提升产、学、研、训、赛、考水平，培养高素质复合型人才，贴近职业岗位需求。

二、实训设备采购的必要性

湄洲湾职业技术学院医学院目前开设护理、助产、中医养生保健3个专业，其中以护理、助产专业为主。从校内实训条件上看，已初步建设了实训室，医学院实验实训中心总面积约1600平方米。医学院共实训室17间、3个护理技能训练室、36个护理技能训练单元、1个模拟ICU病房和预备室等。

同时，医学院与福建医科大学附属第一医院、厦门大学附属第一医院、泉州市第一医院、漳州市医院、龙岩市第一医院、福建中医药大学附属第二人民医院、莆田学院附属医院、中国人民解放军第九五医院、仙游县医院、莆田市人民医院等建立校外实习基地、实习医院，校外实训条件也已具备。

随着医学院不断发展学生招生人数逐年增加，加上“二元制”护理专业人员，对护理、助产实训设备需求大幅度增长，且部分资产采购于2016年，也有部分资产损坏。结合护理、助产专业人才培养方案以及职业院校护理专业仪器设备装备规范（中华人民共和国教育行业标准），特申请本次设备采购，以满足本专业的同学完成该专业的专业核心课程的教学及实训要求。

三、罗列新设备对应课程及实训项目

| - 序号 | - 课程 | - 实训项目 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基础护理学 | - 基础护理项目实训 |
| - 2 | - 急危重症护理 | - 急救护理项目实训 |
| - 3 | - 妇产科护理学 | - 妇产科护理项目实训 |
| - 4 | - 助产学 | - 助产技术项目实训 |
| - 5 | - 妇科护理学 | - 妇科护理实训项目 |

护理、助产实训室实训设备采购项目购置清单预算

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单价 (万元) | 单价来源 | 金额 (万元) | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能医用人体秤 | 1.智能医用人体秤，可以自动测量身高，体重，体脂，体质指数，骨骼，水分，卡路里人体数据。 2.配置有105*65mm±5mmLED大屏，显示包含性别年纪身高体脂等参数，可以语音播报。 3.身高80-195cm,身高分度0.5cm,体重范围5-200kg. | 1 | 0.05 | 国标/省内医学院校询价 | 0.05 | 功能区1：基础护理实训区 |
| 2 | 病历车 | 1.主体使用ABS工程塑料； 2.要求配置ABS病历隔板，病历夹进出无噪音； 3.带锁设计，保障病历安全； 4.要求静音脚轮、方便推运。 | 2 | 0.12 | 国标/省内医学院校询价 | 0.24 | 同上 |
| 3 | 医用电子钟 | 1.医用电子钟，适用于复杂潮湿环境 2.支持时间12/24小时模式 3.支持室内温度显示，支持F/C温度切换 4.支持室内相对湿度显示。 | 1 | 0.02 | 国标/省内医学院校询价 | 0.02 | 同上 |
| 4 | 训练病床(含床头柜椅等) | 1.要求是医用多功能双摇三折病床，配套包含床垫1张，床头柜1个，床旁椅1张，ABS床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、伸缩餐板1张。 2.床体可载重≥230kg；背板动态载重≥140kg,床母采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接. 3.背部床板采用双支撑卸力结构，835*Φ32*2.5mm±0.5mm无缝钢管，双支撑材料规格：240*51*2mm±0.5mm，一体冲压成型并具有加强筋功能，可以有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 4.床面板采用1.2mm±0.1mm优质冷轧钢材自动锟压设备锟压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮，背部床板长740*835*30mm±5mm，臀部床板长250*835*30mm±5mm、大腿部床板长370*835*30mm±5mm、小腿部床板长525*835*30mm±5mm，床板与床板之间的间隙不小于19mm±0.5mm, 连接处间隙为40mm±0.1mm，床面板实际总长度为1890mm±5mm。床头板与床面板之间的空隙为55mm±0.5mm,床尾板与床面板之间的空隙为55mm±0.5mm。 5.整床金属表面采用喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（提供表面涂层检测报告),可以抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉厚度均达70μm以上，起到防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀的作用。 6.摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护且无噪音。 7.调节范围：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5°。 8.床头尾板弧线形设计床头尾板；床头尾板高480mm±5mm,宽970mm±5mm，底端厚不小于68mm，上面厚不小于42mm,使用ABS材料；中间带有防火装饰美化板；有床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。 9、床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长1480mm±5mm,高不低于410mm.护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为航空全锌合金材质，确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。“Φ”字加强型不锈钢Φ19*1.2mm±0.1mm，304不锈钢材质支柱，卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座。操作方便省力稳定，推动时不会前后左右晃动，不会生锈。 10、脚轮采用树脂脚轮，内有ABS防震安装结构，具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力；要求通过环保认证标准。规格φ125mm±2mm。 11、摇手采用ABS工程塑料含件注塑成型，内置长不小于118mm、直径8mm±0.5mm钢芯；摇手柄长90mm±0.5mm，操作半径180mm±1mm；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。 12、六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 13、不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm±0.5mm椭形缩口，紧密配合不晃动。 14.ABS医用床头柜：具有医用操作面板，杂物托盘，抽屉，储物柜，储物柜隔板可移动：规格45*46*76cm±0.5cm. 15.床上餐桌，产品规格：1025*295 *30 mm±5mm，与病床大小配套，易清洁消毒，PP材质，吹塑一体成型，带有防翻设计，最大承重力15KG。 16.医用病床：要求通过ISO9001：2008质量管理体系认证及ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证。 | 50 | 0.42 | 国标/省内医学院校询价 | 21 | 同上 |
| 5 | 床头设备带 | 采用铝合金扣式设备带，铝合金设备带表面采用静电喷塑处理，分三槽设计，将强电、弱电、气体管道分开，确保学生使用的安全。 要求设备带采用模块化设计，可任意增减设备，其面板可拆卸，安装维修要方便；表面整体静电喷塑，颜色稳定，附着力强，美观大方。安装位置：铝合金设备带中心距地面1.3～1.5米，设备带床单位可供系统连接单位不少于80单元。 3.设备带材料设计主体厚度≥2mm，宽约205mm。 4.设备带位置：终端中心离地面高度在1.3米～1.5米之间，以便于学生操作。 5.护理实训室内终端采用氧气终端、床头灯、开关、电源插座、床号牌、均布置在上，均采用内嵌式安装方式。 | 80 | 0.1 | 国标/省内医学院校询价 | 8 | 同上 |
| 6 | 平车 | 1.不锈钢小四轮担架车 2.规格:1900*550*700mm±5mm 3.采用优质不锈钢材料制做而成. 4.车框架采用Φ22*1.2mm±0.1mm管材,栏杆采用Φ19*1.0mm±0.1mm,焊接坚固美观. 5.护栏可可活动，可适应病人的需要。 6.四车脚用Φ22*1.2mm±0.1mm管材连接起来，使车身更牢固。 7.底部采用静音防缠绕载重脚轮,推行轻松平稳,转向灵活,移动时安静无声,减震性好,带自刹车装置 | 2 | 0.4 | 国标/省内医学院校询价 | 0.8 | 同上 |
| 7 | 脚踏櫈(高中低三套) | 1.可灵活组合和拆卸，每层叠加可增加高度不低于70mm，并可前后、左右连接，增加工作面，每层尺寸：400*300*100mmmm±5mm。 2.凳面为防护垫， 脚垫为优质橡胶弹性，不损坏手术室地面 3.组合堆叠，不占空间表面防滑橡胶垫 4.其他部位使用绝缘材料，确保安全性。 | 8 | 0.06 | 国标/省内医学院校询价 | 0.48 | 同上 |
| 8 | 支被架 | 1.适用于手术后护理支起被。 2.不锈钢材料，半弧形设计，尺寸60*30*35cm±2cm。 | 1 | 0.03 | 国标/省内医学院校询价 | 0.03 | 同上 |
| 9 | 拐杖手杖助行器 | 1.高强度铝合金材料，高度九档可调节，最高可达1380MM 2.腋垫和脚垫都具有防滑处理。 | 1 | 0.02 | 国标/省内医学院校询价 | 0.02 | 同上 |
| 10 | 紫外线消毒车 | 1.双灯管60W，灯臂长度不低于90CM. 2.辐射照度不低于253.7puw。 3.180度自由旋转消毒。 4.配备自由移动台车。 | 2 | 0.1 | 国标/省内医学院校询价 | 0.2 | 同上 |
| 11 | 静音治疗车 | 1.整体规格：630 * 540 * 800mm±5mm，台面、拉手采用ABS材料制作而成； 2.车体采用冷轧钢板经表面喷漆处理；抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过防油防锈、电泳底漆及喷涂电焗烤处理，附着力达到一级，不脱落，不生锈。 3.底层四角装防撞角，防止车身碰损； 4.脚轮采用Φ100mm±2mm静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。 5.车旁配备污物桶，台面有不锈钢护栏，柜体带2个双轴抽屉。 | 50 | 0.22 | 国标/省内医学院校询价 | 11 | 同上 |
| 12 | 晨间护理车 | 1.车体主要由ABS材料构组成，规格930*480*900mm±5mm. 2.要求一体化模具成型工艺台面，易清洁， 3.铝合金柱和塑钢柱做成四柱承受， 4.三层置物平台，车体右侧可配带置物篮一个。 5.四个万向静音轮。 | 4 | 0.25 | 国标/省内医学院校询价 | 1 | 同上 |
| 13 | 整体护理模拟人 | 1.高级成人护理教学模拟人根据临床护理操作技术大纲的要求设计，可实现基础护理的多项操作功能，可进行全身体格检查的模拟练习，体现整体护理的临床观念，也可以利用模拟人系统进行情景护理训练与考核。 2.模拟人解剖标志明显，可进行眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣； 3.扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.可进行双侧、单侧氧气操作，雾化吸入疗法操作； 5.鼻饲术：当胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液； 6.洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量可达500ml； 7.胃肠减压术； 8.女性乳房的护理； 9.手臂静脉注射、输液、抽血、输血，正确穿刺进入血管时有落空感，且回血产生； 10.肌内注射： 10.1.上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌肌肉注射; 10.2.肌肉注射块可取下清洗，反复练习; 11.皮下注射：可进行三角肌下缘皮下注射练习； 12.脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能； 13.各种造瘘口冲洗练习。 14.导尿术男女导尿可互换： 14.1导尿操作的每一个步骤均可进行练习； 14.2男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感，尿道长度设计为真实尺寸即（18—20cm）； 14.3女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸即（3—5cm）； 14.4导尿成功后可导出模拟尿液; 15.模拟人系统情景护理功能： 15.1可以利用模拟人进行体格检查各项操作训练，模拟护理学生和病患的护理沟通和操作。 15.2集男性与女性模拟人为一身，通过使用性别转换套装即可改变模拟人性别，护理模拟人可以更换整套男性胸部皮肤和女性胸部皮肤模块，可更换男/女性生殖器。 15.3.配套软件可以安装于电脑、平板和86寸教学一体机等终端，训练考核护理学员对实验室检查相关数据的，模拟人系统中包括大量的实验室检查指标、免疫指标等 15.4★系统以化验单形式给出各种指标的测定值，包括生化检查的正常参考范围、单位等信息，模拟人患者的年龄、性别等资料，帮助学生全面的理解临床化验检查指标。 15.5学生考核完之后，学生能查看自己客观题以及主观答案与参考答案的对比，实时了解掌握的情况，教师能查看学生详细的答题情况，包括学生的答案与参考答案，以及错题查看。 16.可以进行膀胱冲洗； 17.可以进行灌肠术： 17.1灌肠操作的每一个步骤均可进行练习； 17.2可灌入约500ml灌肠液，实现各种灌肠术. | 80 | 0.58 | 国标/省内医学院校询价 | 46.4 | 同上 |
| 14 | 高级智能成人护理教学系统 | 1.模拟人关节逼真灵活可以无支撑坐立，可摆放多种体位对模拟病人进行护理沟通及操作。 2.模拟人包括一个全身模拟病人、一台导师工作站。 3.模拟人与导师工作站之间完全无线连接，实时同步数据交换，真实模拟临床环境； 4.扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 5.模拟人可实现灌肠操作。 6.通过设置，模拟人会发出相应的“咳嗽、呕吐、哮喘、呻吟、喷嚏”等声音。 7.可实现智能化的心音听诊、呼吸音听诊、肠鸣音听诊、腹部血管杂音听诊。 8.护理情景仿真:模拟语音、心音、呼吸音及腹音等生命体征，共不少于 60 种声音，其中语音 21 种(如:咳嗽、呕吐、喷嚏等)、心音 20 种(如:正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等)、呼吸音 13 种(如:正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿罗音等)、腹音 6 种(如:正常 肠鸣音、肠鸣音减弱、胎心音等)。 9.导师主控系统平台:具有心肺音听诊，生命体征检测，模拟除颤，模拟CPR，模拟影像辅助学习等 9.1.导师可通无线控制学生，进行学生的训练考核。导师可编辑简单的症状或复杂的病史用于考核。 9.2.病房查体编辑时，可从声音库中选择相应正常或有病理意义的心音、肺音、肠鸣音、语音等加入到考核病例中进行相应的生命体征学习训练，导师可根据学生的考核结果情况进行 评分。 9.3.导师具备模拟心电监护功能,界面可分为成人，儿童，新生儿，监护仪的界面（必须提供现场实景图证明软件功能使用） 9.4.导师界面可实时显示HR、spo2、ETCO2、BP监测波形及数值，也可隐藏其中某个数值，并可自行设置正常范围值，超出后会自动语音报警，输出波形与相对应数值同步输出。（必须提供实景图证明资料） 9.5.可实时显示不少于42种不同的心电监护动态波形，心电图可自由转换，所有相关数值同步变换。 9.6.可模拟起搏除颤功能，最大除颤能量可达360J，可自行显示/隐藏除颤和起搏功能，模拟真实除颤报警声。 9.7.界面具备同步模拟CPR操作功能，按压力度及按压频率均可自行调节。（必须提供实景图证明资料） 9.8.模拟人评估软件实时监测的CPR操作数据，包括按压深度、按压次数、按压时间、胸部回弹、通气量、通气次数等； 9.9.影像辅助学习主要用于临床内科护理训练，能够考核学生对人体解剖部位和X光图片的认识。 9.10.系统影像库有大于10种典型的常见病、多发病的超声影像，可进行图像分析并协助诊断支持哪一种疾病。 9.11.★学生在练习或考核时可在本软件看到病人的相关病史和临床超声申请单，通过对图像的判读，填写诊断报告，诊断报告可自动生成。（必须提供实景图证明资料） 9.12.考核完成并由教师评分后，可查看该患者的诊断参考，以及与学生答案作对比。 9.13.导师通过解锁病例后，学生可以查看影像图片库中的相关资料，包括病人申请单、图像、报告。 9.14.导师可根据教学需要添加数据库的内容。 9.15.导师可进行学生用户的编辑、成绩管理和病例的编辑。 10.可行血压测量:可预置血压值，进行模拟血压测量。 11.创伤护理模块套装:可佩戴带在模拟人身上，进行创伤评估、止血、包扎、护理等技能的训练。 12.氧气吸入法、雾化吸入法。 13.鼻饲术、洗胃法。 14.口腔护理。 15.吸痰法。 16.肌肉注射、皮下注射。 17.手臂静脉穿刺、注射、输液(血)。 18.造瘘口护理、造瘘引流术。 19.可进行男女导尿、留置导尿、膀胱冲洗。 | 1 | 6 | 国标/省内医学院校询价 | 6 | 同上 |
| 15 | 红外线体温计 | 1.具有双模式测温，人体和物体的表面温度，人体具有成人和儿童两种模式。 2.快速测温，1秒内无接测温读数。 3.具有30组记忆分析功能。 | 10 | 0.04 | 国标/省内医学院校询价 | 0.4 | 同上 |
| 16 | 血压测量手臂模型 | 1.模型由成人手臂、血压表、听诊器、电子转化盒组成。 2.可以根据教学情况调整收缩压、舒张压、脉搏频率数值及音量的大小。 3.数值范围:收缩压 70-250mmHg，舒张压在 40- 140mmHg，血压设定值可精确到1mmHg，脉搏频率在0-220次/分。 4.血压测量:具有Korotkoff Gap音。 5.手臂肘部可弯曲，模拟坐位和侧卧位测量方法。 6.可进行三角肌注射、静脉注射、抽血、输液。 | 8 | 0.42 | 国标/省内医学院校询价 | 3.36 | 同上 |
| 17 | 口腔护理模型 | 1.牙护理保健模型带脸颊造型逼真，为真实大小的口腔、解剖结构精确，包括腭、牙冠、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌头。 2.脸颊部具有弹性，可以进行具实的咬合动作。 3.可以进行口腔护理、清洁牙齿、舌部以及脸颊等口护功能操作。 4.模型共28颗牙，带脸颊，自然大。 | 20 | 0.04 | 国标/省内医学院校询价 | 0.8 | 同上 |
| 18 | 鼻饲与洗胃模型 | 1.模型形态逼真，解剖标志明显，包括头、颈、胸部，真实大小的双肺以及胃。 2.胸腹部皮肤外壳内为透明装置，打开腹皮，可见内脏器官。 3.可经口经鼻管插管训练:插入气道通气使肺膨胀，插入食管通气使胃膨胀。 4.鼻饲术 :可检验胃管是否插入胃内，当胃管插入45-55cm 时，可以抽出模拟胃液。 5.洗胃:可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量最大可达500ml。 6.可选配瞳孔，显示瞳孔正常、散大、缩小等不同状态。 | 16 | 0.55 | 国标/省内医学院校询价 | 8.8 | 同上 |
| 19 | 透明女性导尿模型 | 1.模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 。 2.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部骨盆、膀胱等解剖结构，方便示教。 3.女性外阴形态逼真，尿道全长约 3-5cm。 4.导尿术: 1)女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设计为真实尺寸 (3—5cm)。 2)当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。 5.膀胱冲洗。 | 8 | 0.4 | 国标/省内医学院校询价 | 3.2 | 同上 |
| 20 | 灌肠与肛管排气训练仿真模型 | 1.模型仿真人大小，形态逼真，可显示标准的灌肠体位 2.模型内部结构可方便拆装、清洗 3.简易通便术 4.人工取便术 5.可注射甘油进行灌肠 | 2 | 0.65 | 国标/省内医学院校询价 | 1.3 | 同上 |
| 21 | 电子导尿与灌肠练习模型 | 1.模型采用进口高分子材质，生殖器为超仿真软质高分子材料制成。 2.男性导尿:标准的导尿体位。 1)可以提起阴茎，模拟尿道海绵体部耻骨前伸直，导尿管插入 和通过时耻骨前弯时，有红色灯光闪亮(导尿管未通过时， 红灯不亮)，并有蜂鸣音提示。 2)导尿管到达尿道内口时，有黄色灯闪亮，并有蜂鸣音提示。 3)插入20厘米左右到达膀胱时，有绿色灯光显示，同时有 “尿液”自导尿管排出，约 200 毫升。 3.女性导尿:标准的导尿体位，两腿屈伸并外展 60 度左右。 1)导尿管到达尿道内口时，有黄色灯闪亮，并有蜂鸣音提示。 2)导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有绿色灯光显 示，同时有“尿液”自导尿管排出，约200毫升。 4.灌肠:模型可实现左侧卧位，肛管自肛门插入直肠 10 厘米左 右，可灌入“灌肠液”约 500 毫升。 5.可进行双侧股外侧肌注射。 6.腹部有注射块，可以进行胰岛素注射练习。 | 2 | 0.45 | 国标/省内医学院校询价 | 0.9 | 同上 |
| 22 | 发药车 | ABS送药车车体主要由塑 铝钢结构组成。 2.规格620*470*930cm±5mm，ABS注塑模具成型工艺台面。 3.铝合金柱和塑钢柱做成四柱承受， 4.双抽屉，每抽里都配送分格片。 5.车体右侧可配带置物篮一个，两个垃圾桶。 6.要求配置4个万向静音轮。 | 1 | 0.15 | 国标/省内医学院校询价 | 0.15 | 同上 |
| 23 | 皮内注射模型 | 1.模块设计精巧，提供 不少于30 个皮内注射点 2.可选择用模块夹固定，方便操作。 3.皮内注射: 1)可实现5°角进针。 2)正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果直径相近，抽出液体后皮丘消失，可再次练习。 | 16 | 0.045 | 国标/省内医学院校询价 | 0.72 | 同上 |
| 24 | 上臂三角肌肉及皮下注射训练模型 | 1.模型为可佩戴式，易于携带。 2.解剖标志精准，可触及肩峰，便于操作定位。 3.设有电子监测系统，监测注射部位、进针深度，以不同颜色的指示灯及声音加以区别。 4.上臂肌内注射，可注入模拟药液，药液方便排出。 5.皮下注射。 | 16 | 0.25 | 国标/省内医学院校询价 | 4 | 同上 |
| 25 | 智能臀部注射模型 | 1.该智能模型为成年人臀部，形态逼真，解剖结构精准。 2.配带产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转。 3.智能臀部系统用虚拟鼠标指向内部某个结构，观察内部解剖结构:臀中部和顶部的 肌肉、坐骨神经和血管走向，且系统立即显示其名称，对应结构高亮显示。(要求提供实景图进行佐证) 4.模拟臀部注射位置和角度可以用3D画笔进行标注，并随时保存起来，用于学生及时复习考核使用， 5.可真实进行臀大肌、臀中肌、臀小肌注射。 6.★系统可以一键切换男性和女性注射臀部进行差异性对比学习和训练。(要求提供实景图进行佐证) | 16 | 0.65 | 国标/省内医学院校询价 | 10.4 | 同上 |
| 26 | 多功能静脉注射手臂模型 | 1.模型成人手臂，血管丰富。 2.手臂模型包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉 等血管及手背静脉网。 3.皮肤和血管可单独更换，节约资源。 4.静脉穿刺: 1)正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生。 2)可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作。 5.皮下注射:三角肌下缘。 6.肌内注射:三角肌部位。 7.皮内注射:前臂内侧下段。 | 8 | 0.4 | 国标/省内医学院校询价 | 3.2 | 同上 |
| 27 | 微量注射泵 | 1.恒速模式注射：注射模式：速度模式、时间-药量模式流速范围：5mL注射器：0.1 mL/h～100mL/h 10mL 2.注射器规格：可自动识别5 mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL的注射器 3.预置量功能：按需要设置输注量（预置量小于注射器内液体体积），精度：±2%； 4.工作时间：电池充足电的情况下(充电约6小时)，≥5ml/h注射流速，可连续工作约5小时，具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电，电池欠压报警功能。 5.全数字键盘按键，运行时可查看注射剩余时间，将近完成报警时间可调。 | 2 | 0.41 | 国标/省内医学院校询价 | 0.82 | 同上 |
| 28 | 血气分析监测考核指导模型 | 1.模型为一成人手臂，皮肤和血管真实感强，配置5套可以更换的血管。 2.可触及桡动脉搏动，触摸穿刺部位，搏动感真实。 3.正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出，将注射器活塞推起。 4.设有机械旋转装置，可将破损的血管移开，克服了多次穿刺后 血管漏液现象。 5.皮肤和血管可单独更换，并配有多套皮肤血管，节约资源。 6.可练习血气分析、动脉穿刺等操作。 7.内有电动循环装置，桡动脉可实现自主搏动，脉搏频率可调节，并可触摸穿刺部位，搏动感真实。 | 1 | 0.78 | 国标/省内医学院校询价 | 0.78 | 同上 |
| 29 | 移动氧气瓶车(含氧气表) | 1.带有氧气流量表，耐高压、40 L 柱形无缝钢筒。 2.推车与氧气瓶配套，四脚有万向轮，可折叠式 | 1 | 0.2 | 国标/省内医学院校询价 | 0.2 | 同上 |
| 30 | 模拟空压和负压系统 | 1.本套教学模拟空压和负压教学系统,按照大中型医院病房一比一设计安装，目的让学生更真实熟悉掌握病房医疗护理技能。正压为模拟氧气，真空为回抽负压吸引 2.系统正压模拟氧气装置空气压缩机主要性能： 2.1.全无油空压机的用途和适用范围:该机属往复、活塞、单作用、风冷、移动式（可定做固定式）、全无油润滑空压机。它的运动部件全部采用自润滑材料，不用添加任何润滑油即可工作，因此排出气体绝不含有油分，不会造成二次污染，可广泛用于需要较高净化气源的学校学生模拟培训使用。 2.2.压缩机连杆：C型结构主机采用锻造铸件连杆，强度倍增，上下两端配专用注脂孔设计，可以免除整机整体拆卸才能添加润滑脂的缺陷；小机型采用高强度铝合金连杆，运行平稳可靠。 2.3. 压缩机轴承: 高精度密封打孔轴承，内部含有耐高温抗氧化的专用润滑脂，并与铁连杆注脂孔配合，维修保养方便极了。 2.4压缩机阀座总成：全部采用耐高温耐腐蚀的不锈钢材质制作，内置限位板，保证气体流畅和阀片使用寿命，同时降低机体排气噪音，确保机组连续运行。 2.5.压缩机阀活塞：注脂式设计，内含耐高温抗氧化的专用润滑脂，使连杆小端滚针轴承润滑充分，寿命增加；活塞销侧端采用填充聚四氟乙烯密封，防止损伤缸体。 2.6.压缩机阀曲轴箱：箱体采用底侧通风口设计，有效降低曲轴箱内温度和压力，防止灰尘进入，提高活塞环导向环寿命。 2.7.★机器采用微电脑控制，可以自动检测整个系统内部故障。电脑系统可以拓展护理实验室教学训练，系统支持实验室检查考核，包括整个实验室标准数据的学习。（必须提供实景图证明资料） 2.8.额定排气量: 不低于0.42m³/min 2.9额定排气压力：不少于0.8MPa 2.10.润滑方式: 全无油润滑 2.11.冷却方式：风冷型 2.12.控制方式: 压力开关，自动启停 2.13.排气含油量：不高于1mg/m³（ppm） 2.14长*宽*高：700mm*600mm*1050mm±5mm 2.15.净重：不大于235KW 2.16.噪音：为了便于学生训练安静环境，要求不大于64分贝。 2.17.结构型式：静音箱式； 3. 系统负压吸引装置真空负压机主要性能： 3.1.油式旋片真空机组是按照最新的技术标准和安全标准设计制造，使用于低真空领域。适合于抽除空气和干燥气体。 3.2.负压机组油式旋片真空机组由2台油式旋片真空泵、电气控制箱及储气罐等组成 3.3.该装置一体式机组，电脑版控制电路。 3.4.额定抽气速率：不低于20*2 m3/h 3.5.极限压力:不高于0.1 kPa 3.6.电机额定功率：0.75*2KW 3.7.电机额定转速：2700 RPM 3.8.声等级（声压级）：不高于65DB9(A) 3.9.水蒸气允许压力 ：不低于1* kPa 3.10.水蒸气抽除量 ：不低于0.4*2 kg /h 3.11.工作温度 不高于80 3.12注油量：0.5*2L±0.1L 4.系统储气装置： 4.1.容积：不小于300L，工作压力：不大于0.8mpa 4.2. 材质：Q235B 介质：空气 5.系统冷干装置： 5.1.处理量：不低于0.7m3/min 5.2.接口尺寸:G1/2" 5.3.外形尺寸：580*400*570mm±5mm 5.4.重量：53kg±0.2KG 5.5.功率：不大于1.1kw 6.支持床头教学设备带无缝连接，护理实训室内终端采用氧气负压终端、床头灯、开关、电源插座、床号牌、均布置在上，均采用内嵌式安装方式。 7.学生操作训练终端： 7.1.模拟氧气终端采用自封式快速插座，该插座为双阀设置，使用时只要将插拔件插入终端就能自动定位并具有防错插与固定功能，不用时按下插座取出仪器，快速插座自动复位密封。具有带气维修功能。进气内径不低于8mm。 7.2.要求气体终端符合标准规定，使用寿命30年以上，所有气体插座采用同一品牌产品，保证使用的安全性、稳定性和互换性。同时实现全楼气体插座、仪器互换，以节省人力管理资源，避免不必要的浪费和管理的混乱,作到管理统一化、形式多样化 7.3.气体终端采用双密封、双阀形式，带有过滤装置，自带维修阀，并采用滑盖式防尘罩。 7.4.氧气终端：终端采用快速自密封插拔式结构，通过快速插头湿化器器连接即可进行吸氧，不用时轻轻拔下快速插头。终端自动复位保证气体不泄漏。然后将滑块滑入插口，防止灰尘进入污染管道。氧气终端在颜色和标志上与其它气体终端均不同，终端插拔自如，设有防插错结构，保证各种气体插座不能通用，以保证用气安全. 7.5.吸引终端：终端采用快速自密封插拔式结构，通过快速插头吸引器连接即可进行吸引，不用时轻轻拔下快速插头。终端自动复位保证气体不泄漏。然后将滑块滑入插口，防止灰尘进入污染管道。吸引终端在颜色和标志上与其它气体终端均不同，终端插拔自如，设有防插错结构，保证各种气体插座不能通用，以保证用气安全. 8.系统管道布置要求： 8.1.连接正负压供气站到各个床头气体终端，其主管、干管、支管及阀门均采用直径Ф16mm±0.1mm和Ф8±0.1mm直通紫铜管，并经除油处理，采用对应的焊接，无泄漏，保证稳压供氧。 8.2.为了学生使用安全，要求使用大型的酸洗槽，所有气体管道都在酸洗槽内浸泡7个小时以上，再用清水浸泡，然后用纯净的压缩空气吹干，最后用橡皮堵头堵住两头，运至施工现场进行施工安装，拒绝现场用CCL4冲洗施工。（CCL4为有毒物质，现场不易处理，造成环境污染） 8.3.要求管道安装使用套焊技术（即管道对接时外气用量进行计量。加套管，然后采用保护焊焊牢），这样完全即能保证系统在最高工作压力时每小时的泄漏率远小于0.2%，也能保证最远管道压力损失小于10%，氧气管内的气体流速不大于10m/s。同时，管道可靠接地，接地电阻小于10Ω。 | 1 | 12.1 | 国标/省内医学院校询价 | 12.1 | 同上 |
| 31 | 轮椅 | 1.铝合金材质，尺寸760*280*750±5mm 2.带护理手刹，可以折叠，折背。 3.不小于6英寸万向轮。 | 2 | 0.09 | 国标/省内医学院校询价 | 0.18 |  |
| 32 | 多功能电控病床(ICU用) | 1.要求病床标配床头柜、床垫，输液架，餐车，病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋，床体头尾两侧标配有不少于4个输液架插孔。 2.规格：2150×1050×450-780mm±50mm。 3.体位调节功能：背部上升0-75°±5°；腿部上升0-35°±5°；高低升降450-650mm；前后倾斜0-13°±3°，背腿联动，具备角度调节用符合方框式装置 4.要求整机床板具有交互式连接装配装置，确保整机结构稳定牢固。 5.配有手持线型遥控器，大图标显示，可方便操作； 6.床面板为冷轧钢一次性冲压成型，具有椭圆造型通透设计床板；符合IEC规格美式护栏。 7.要求采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外品质达到一致。 8.采用链式医用马达，表面使用防火材。 9.中控刹车双面脚轮125mm三段式（锁定、自由、定向）中控锁树脂双面脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。 10.底框采用方弧角管设计，美观大方，周身边缘光滑，无积尘现象。 11.可拆卸式床头、尾护板。带有锁扣式自动锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。（提供权威机构证明文件材料） 12.背腿联动，背部升降时，腿部自动快速配合升降。有效预防褥疮，减少医护人员工作强度。 13.病床具有先进的旋转支架升降结构装置，确保升降平稳，无晃动。（提供权威机构证明文件材料） | 2 | 1.5 | 国标/省内医学院校询价 | 3 | 功能区2：一层急救技能实训区 |
| 33 | 床头设备带 | 1.采用铝合金扣式设备带，铝合金设备带表面采用静电喷塑处理，分三槽设计，将强电、弱电、气体管道分开，确保系统的安全。要求设备带采用模块化设计，可任意增减设备，其面板可拆卸，安装维修要方便；表面整体静电喷塑，颜色稳定，附着力强，美观大方。安装位置：铝合金设备带中心距地面1.3～1.5米，设备带床单位可供系统连接单位不少于80单元。 2.设备带材料设计主体厚度≥2mm，宽约205mm。 3.设备带位置：终端中心离地面高度在1.3米～1.5米之间，以便于学生操作。 4.实训室内终端采用氧气终端、床头灯、开关、电源插座、床号牌、均布置在上，均采用内嵌式安装方式。 | 3 | 0.1 | 国标/省内医学院校询价 | 0.3 | ICU模拟病房 |
| 34 | 脚踏櫈(高中低三套) | 1.可灵活组合和拆卸，每层叠加可增加高度不低于70mm，并可前后、左右连接，增加工作面，每层尺寸：400*300*100mmmm±5mm。 2.凳面为防护垫， 脚垫为优质橡胶弹性，不损坏手术室地面 3.组合堆叠，不占空间表面防滑橡胶垫 4.其他部位使用绝缘材料，确保安全性。 | 1 | 0.06 | 国标/省内医学院校询价 | 0.06 | ICU模拟病房 |
| 35 | 静音治疗车 | 1.ABS静音治疗车，整体规格：630 * 540 * 800mm±5mm，台面、拉手采用ABS材料制作而成； 2.车体采用冷轧钢板经表面喷漆处理；抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过防油防锈、电泳底漆及喷涂电焗烤处理，附着力达到一级，不脱落，不生锈。 3.底层四角装防撞角，防止车身碰损； 4.脚轮采用Φ100mm±2mm静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠。 5.车旁配备污物桶，台面有不锈钢护栏，柜体带2个双轴抽屉。 | 2 | 0.22 | 国标/省内医学院校询价 | 0.44 | ICU模拟病房 |
| 36 | 抢救车 | 1.整体规格约：625* 475* 930mm±5mm，主要由铝、钢、ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃; 3.车体左侧：除颤器平台、隐藏式副工作台、杂物盒； 4.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、网篮内分隔片，可放洗手液、剪刀、两升锐器盒、ABS双污物桶分色； 5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，不少于活动5米电源线； 6.车体正面：中控锁，配置有五层抽屉； 7.车体底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 1 | 0.8 | 国标/省内医学院校询价 | 0.8 | ICU模拟病房 |
| 37 | 中心静脉穿刺置管术模型 | 1.模型为成年人上半身，体表标志明显，包括胸骨切迹、胸锁 乳突肌、锁骨、肋骨。 2.内有上腔静脉、颈内静脉、颈动脉、锁骨下静脉，颈动脉可模拟搏动。 3.皮肤和血管可更换，操作方便简单。 4.可行锁骨下静脉、颈内静脉穿刺练习。 5.进针时落空感明显，正确穿刺时可抽出模拟血液。 6.可进行输血、肠外营养等治疗操作。 | 2 | 0.55 | 国标/省内医学院校询价 | 1.1 | ICU模拟病房 |
| 38 | 全自动洗胃机 | 1.采用全塑面板设计，机箱顶部设置全塑手术盘，方便用户使用。 2.电源：220V±22V,50Hz。 3.输入功率：90VA 4.洗胃周期：＜40s 5.冲液量约：250-350mL/次 6.吸液量约：350-450 mL/次 7.噪声：≤65dB（A） 8.流量：≥2.0L/min 9.压力控制：冲、戏压力设定为47-67kPa范围内；连续运行误差不大于±5kPa | 1 | 0.98 | 国标/省内医学院校询价 | 0.98 | ICU模拟病房 |
| 39 | 有机磷中毒急救模拟人 | 1.急救模拟人不仅功能齐全，操作真实，拆装方便，而且外型逼真，结构精准。 2.模型为成年男性，表现为有机磷中毒后的症状，瞳孔如针尖样大小。 3.可针对中毒症状进行抢救及综合治疗、护理。 4.可实现昏迷病人插胃管的体位:托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出胃液。 5.可进行洗胃术的练习。 6.静脉穿刺练习，落空感明显，正确穿刺可抽出静脉血液。 7.导尿术的练习，成功后可导出模拟尿液。 8.肌内注射、皮下注射。 9.灌肠、造瘘口护理等其他护理操作技能。 10.简易心肺复苏术，可练习模拟病人的抢救。 11.带血压测量，监测模拟病人的血压变化。 | 1 | 0.98 | 国标/省内医学院校询价 | 0.98 | ICU模拟病房 |
| 40 | 夹板 | 1.固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全 2.100%射线穿透性，对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况 3.重量不大于6.2kg，体积为40×183×6.5cm±0.2cm,经久耐用，可承受不低于 250公斤重量，对救助人员来说免除了不必要的重量 4.设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起 5.固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生 6.固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。 | 20 | 0.02 | 国标/省内医学院校询价 | 0.4 | 急救技能实训室 |
| 41 | 颈托头部固定器脊柱固定器 | 1.具有颈托头部固定器，以及脊柱固定器训练组成，可方便调整正确的人体适用尺寸。 2.能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 3.脊柱固定器后方的开孔设计便于触诊和透气。 | 2 | 0.06 | 国标/省内医学院校询价 | 0.12 | 急救技能实训室 |
| 42 | 成人窒息模型 | 1.模型为成年男性呼吸道异物阻塞模型，可练习呼吸道异物患 者早期诊断、现场急救的技能。 2.模型解剖结构精准:头部、肋骨、模拟胸骨、剑突、脐以及腹部。 3.配有不同形状、大小、性状的异物模型，可模拟不同程度的呼 吸道异物阻塞。 4.可练习 Heimlick(海姆立克)手法和呼吸道异物钳取法。 5.可行简易的 CPR 练习。 | 4 | 0.58 | 国标/省内医学院校询价 | 2.32 | 急救技能实训室 |
| 43 | 婴儿窒息模型 | 1.标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局 2.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。 3.模拟正常的气道阻塞，可练习背部排击法、胸部手指猛击法。 4.可进行标准的 CPR 操作:人工呼吸和心外按压。 5.气道贯通时的腹部起伏。 6.窒息、异物阻塞气道的模拟。 | 2 | 0.22 | 国标/省内医学院校询价 | 0.44 | 急救技能实训室 |
| 44 | 喉镜 | 1.喉镜套装配置包括：手柄一个，弯钩镜片两片，塑料包装盒一个。 | 2 | 0.12 | 国标/省内医学院校询价 | 0.24 | 急救技能实训室 |
| 45 | 高级多功能气道管理模型 | 1.可经口进行气管、咽插管的操作训练。 2.正确插入气管，供气双肺膨胀;错误插入食道，供气胃部膨胀。 3.气管插管操作错误造成牙齿过度受压，有电子报警功能(模拟牙齿断裂)。 4.可观察和对比瞳孔变化，一只正常，另一只散大。 5.模拟双侧颈动脉搏动:挤压颈动脉导管手捏球，模拟颈动脉搏动。 6.挤压舌肿胀或喉痉挛导管手捏球，关闭金属阀，可产生舌肿胀或喉痉挛，模拟困难气道管理训练。 7.可以模拟胃胀气，增加插管难度。 8.提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习，增加练习场景的真实感。 9.可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引。 10.可以进行打开气道练习和复苏球-面罩、复苏球-插管之间通气练习。 11.模型固定在训练板上，方便使用。 | 2 | 0.8 | 国标/省内医学院校询价 | 1.6 | 急救技能实训室 |
| 46 | 创伤护理模拟人 | 1.各种创伤组件形象逼真，可练习清洗、消毒、止血、包扎等操作功能。 2.高仿真创伤模块包括如下： 1）面部烧伤。 2）前额撕裂伤口。 3）颌骨创伤。 4）锁骨开放性骨折与胸膛挫伤。 5）腹部创伤伴有小肠突露。 6）右上臂肱骨开放性骨折。 7）右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露。 8）右手掌枪弹伤口。 9）右大腿复合型股骨骨折。 10）右大腿金属异物刺伤。 11）右小腿胫骨开放性骨折。 12）右足开放性骨折伴小趾截断创伤。 13）左前臂烧伤。 14）左大腿截断创伤。 15）腿肌肉创伤。 16）小腿截肢。 | 5 | 0.6 | 国标/省内医学院校询价 | 3 | 急救技能实训室 |
| 47 | 脊椎损伤搬运模拟人 | 1.该模型用于颈椎骨折及脊椎损伤搬运技能训练及考核，适用于户外伤员的紧急处理。高仿真人体，灵活的体位，电子监测功能，给医护人员及医学生提供更好的学习方式，在训练中掌握脊椎损伤病人的搬运技巧。 2.模型为全身仿真人体模型，模拟颈椎骨折及脊髓损伤。 3.四肢灵活，上肢可屈肘，可实现病人救护时的体位。 4.模型颈部设置颈椎损伤，带有电子感应器，能够感应颈部抬高的角度，搬运过程中颈部抬高角度大于 30 度，即会造成脊髓第二次损伤，有语音提示报警。 5.在模型人腰部设置脊椎损伤，带有电子感应器，能够感应腰部弯曲的角度，搬运过程中腰部抬高角度大于 30 度，即会造成脊髓第二次损伤，有语音提示报警。 6.可实现多人的平直搬运，错误搬运方法会有语音提示报警。 7.可进行各项基础护理操作练习。 8.可选配脊椎固定转移板搭配使用。 | 1 | 0.98 | 国标/省内医学院校询价 | 0.98 | 急救技能实训室 |
| 48 | AED自动体外除颤与CPR模拟人 | 1.具备AED的所有功能。 2.配合半身 CPR 训练模拟人使用，演示除颤的过程。 3.半身CPR训练模拟人的功能特点: 1)模拟标准气道开放。 2)人工手位胸外按压:按压深度至少5cm，不超过6cm。 3)人工口对口呼吸(吹气):吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断(潮气量标准500ml-600m)。 4.操作频率:最新国际标准 100-120 次/分。 5.操作方式:训练操作。 | 1 | 1.04 | 国标/省内医学院校询价 | 1.04 | 心肺复苏实训室 |
| 49 | AED自动体外除颤器 | 1.外观： 1.1.重量≤2.8kg（含电极片和电池） 便于公共场所携带使用 1.2.为确保安全及时，除颤按钮必须颜色醒目且有保护设计，不可直接位于设备表层 1.3.为了使用安全、方便,电极片要有保护设计，备用状态时电极片须全部置于设备盒盖内，不可裸露出设备表面 2.显示 2.1.小尺寸LCD显示屏≤3.0英寸，减少对普通施救人员的操作干扰、准确施救 2.2.带图文操作指南 3.除颤 3.1.采用低能量双相波除颤技术，最大输出能量不超过200J，成人或儿童除颤能量由设备自动调节，不需要人为设定，以便于非专业医务人员使用 3.2.输出能量：成人模式输出能量值150J.200J.200J固定能量自动升级，最小输出能量不低于150J，AED机自动设定不需要也不可人为设定，防止误操作，提高施救效率 3.3.儿童模式输出能量值50J.70J.70J固定能量自动升级，最大输出能量不超过70J，AED机自动设定不需要也不可人为设定，防止误操作，提高施救效率 3.4.分析时间：≤8秒 3.5.充电时间：充电至最大能量准备放电的时间≤8秒 3.6.最大能量保持时间：≧30秒 3.7.具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全 3.8.除颤模式：涵盖成人模式和儿童模式且可选 3.9.全年段模式：成人模式:8岁以上，儿童模式：0岁.7岁，除显示屏外的设备面板上用来切换模式的功能键处同时有显著的文字和图标明确提示，而且切换模式时伴有明确的语音提醒杜绝误操作 4.除颤电极片 4.1.备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间 4.2.具有电极片粘贴位置提示 4.3.电极片可与同品牌手动除颤器通用，便于院前急救转移，提高抢救效率降低抢救成本 5.电源 5.1.内置自检程序，自动检测电池状况，电池剩余电量低时，报警音提示。 5.2.开机方式：不设置单独电源开关按键，打开盖子电源自动接通即进入施救状态，提高施救效率，防止除颤时误关闭电源耽误抢救 6.操作 6.1.操作步骤：1打开机器.2贴上电极片.3除颤，繁琐程度应不超过3步 6.2.操作按钮仅1个，设备面板界面所有按键不超过2个，防止误操作 6.3.标配成人模式和儿童模式，二种模式的转换采用滑动式或旋钮式开关而非按键选择的切换方式 6.4 功能键和操作按钮采用醒目亮色，方便各种环境下使用。 6.5 具有中文语音提示操作 7.设备自检功能 7.1 自检功能：具有开机自检、每天待机自检、每月待机自检功能 7.2 具有电极片连接状态自检功能，待机时电极片连接状态异常会有报警音提示 7.3 具有电极片使用有效期自检功能，待机时检测到电极片过期会有报警音提示 7.4 每天待机自检内容：电池，除颤电极片(连接状态，使用期限)，内部电子元件，电击按钮和软件 7.5 每月待机自检内容：负载下的电池，除颤电极片(连接状态，使用期限)，内部电子元件，满能量充电周期，内部按钮和软件 7.6 自检结果：具有自检结果显示功能，根据自检结果，通过红灯/绿灯彩色显示设备状态 7.8 设备故障位置诊断：具有设备故障位置显示功能，包括电池、电极片、内部元件维修指示等 7.9 AED机设有分别相对于于显示电池剩余电量和电极片功能状态的专用指示灯，可以清晰的分别显示电池状态和电极贴是否已到有效期，便于随时掌握设备状态，保证有效待用 8.数据传输和存储 8.1 数据传输：不需要配备外用接口减少尘埃等对AED机影响，通过蓝牙（Bluetooth）通讯即可进行数据传输 8.2 内部存储：至少可保存90分钟的救助数据(带注释的ECG) 9.安全性 9.1 振动：通过MIL.STD.810F 514.5类别9(卡车限制类载运测试)，MIL.STD.810F 514.5类别4(直升机测试) 9.2.跌落：从1.2米及以下高度跌落，设备功能和外观无损伤 9.3.外壳防护等级：IP代码至少为IP55 防尘：虽不能完全防止灰尘侵入，但侵入的灰尘的量并不会影响机器的正常操作 防水：防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入机器造成损坏 10.环境储存 10.1 操作温度：0～50度 10.2 储存温度：.30～65度 10.3 储存湿度：5～95％ 11.产品的适用人群：不仅限于急救医疗人员使用。 | 1 | 2.98 | 国标/省内医学院校询价 | 2.98 | 心肺复苏实训室 |
| 50 | 人工呼吸器-成人 | 1.本产品为便携式、人工操作的简易呼吸器装置，成人型。复苏球囊材料分为硅胶和热塑弹性体。部件包括：病人阀（含限压阀）、复苏球囊、进气阀、配件（面罩、储气袋、氧气管）。 | 20 | 0.03 | 国标/省内医学院校询价 | 0.6 | 心肺复苏实训室 |
| 51 | 全身心肺复苏训练模拟人(无线版) | 1.执行标准:美国心脏学会(AHA)2015 国际心肺复苏(CPR)& 心血管急救(ECC) 指南标准。 2.模拟人上肢关节可自由活动。 3.解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 4.检查瞳孔反应:考核操作前瞳孔散大，考核操作成功后瞳孔由散大变为缩小的动态变化过程真实体现。 5.检查颈动脉搏动反应:考核操作前颈动脉无搏动，考核操作成功后模拟颈动脉自主搏动的动态变化过程真实体现。 6.三种操作模式:可进行训练模式、考核模式和实战模式。 1)训练模式:可练习按压、打开气道、吹气，操作不分前后顺序，自由练习，全程语音提示。 2)考核模式:在自行设定的时间内，按压和吹气30:2的比例，完成5个循环操作，全程语音提示。 3)实战模式:在设定的时间范围内，完成前期设定考核标准。此模式下可单独设置循环次数和操作时间，全程无语音提示，主要考核学员实战能力。 7.电子监测:实时监测气道开放、按压部位、吹气、心外按压的正确次数和错误次数。 8.胸外按压监测:以计数和条形数码指示灯的动态显示，正确的按压深度为至少 5cm，不超过 6cm。 1)按压深度过小时，条形码为黄色。 2)按压深度正确时，条形码为绿色。 3)按压深度过大时，条形码为红色。 4)按压回弹电子监测:未回弹有提示。 9.模拟标准的气道开放:模拟人喉部监测有气道是否开放。 10.吹气监测:以计数和条形数码指示灯的动态显示，潮气量范围在 500ml-600mll之间。 1)吹气量过小时，条形码为黄色。 2)吹气量合适时，条形码为绿色。 3)吹气量过大时，条形码为红色。 4)吹气进胃时，条形码为红色且有提示。 11.打印功能:豪华型内置热敏打印机，三种模式操作结果均可热敏打印成绩单。 12.可设置操作时间:以秒为单位计时。 13.可选配模拟 AED 自动体外除颤仪，模拟抢救流程。 14.模型采用无线数据连接，监测范围达 100 米以上，使用简单方便，利于考核实战。 15.采用大容量充电电池，环保耐用，适用于室内考核和野外技能训练。 | 38 | 1.13 | 国标/省内医学院校询价 | 42.94 | 心肺复苏实训室 |
| 52 | 移动交互式心肺复苏模拟人 | 一、系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器 二、连接方式：可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件，Windows、IOS或Andriod平台不限,模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制。 三、心肺复苏全身模拟人功能： 模拟人内置锂电池，工作时间不小于8小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔异物；仰头举颌；手臂可自由移动；意识判断等生命体征和操作状态。 （1）模拟生命体征： ·模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。 ·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。 ·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管 ·可进行人工呼吸和心外按压。 （2）模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。 四、系统软件： 1、系统软件分为两部分：系统训练端、系统管理端。 2、系统训练端：考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置 3、考核模式：系统可以波形的形式同步监测按压频率、吹气量、按压深度，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法进行评估； 4、整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生在操作成绩中。统计包括按压过大小、按压次数、吹气次数、操作时间，按压时间从接触患者开始计时； 5、可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间并记录到成绩单；训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 6、老师可管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。成绩单内容包括：考核学员信息、按压统计（按压次数、正确率、按压正确错误次数、多次、少次、按压频率、回弹、按压中断数）、吹气统计（吹气次数、正确率、吹气正确错误次数、过快、进胃、多次、少次）、检查脉搏、其他（按压姿势、人文关怀等）、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形。 7、训练模式：训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 8、成绩导出：学员成绩在考核、训练结束后自动保存到系统端，教师可在系统端实现学员成绩查询、导出、打印；学员成绩导出可单个导出，也可批量导出成绩，在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过学员学号搜索功能，搜索到该学员所有的操作成绩单，实现导出打印。 9、操作设置：训练系统平台自带两套操作模式（AHA训练考核模式、大赛模式）,用户也可根据自身的训练要求，新增不同的训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏检查耗时等CPR操作参数、 五、系统管理端：数据管理、wife设置 1、数据管理：用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教室可单独或是批量删除注册的学员账号信息。 2、wife管理端可实现wife名称和密码的修改，密码和名称修改后需重启系统连接无线网。 | 1 | 3.58 | 国标/省内医学院校询价 | 3.58 | 心肺复苏训练室 |
| 53 | 高级心电监护训练模拟人 | 1、模拟人可采取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂，小腿可灵活旋转。 2、本模型是集护理与心电监护，于一体的整体护理人，身高165CM，双眼可转动，关节灵活，可实现多种体位，满足临床操作要求。 3、解剖标志明显，可触及两乳头，锁骨，浮肋等骨性标志，胸部富有弹性，外皮可打开，能观察到模拟人的双肺及胃等重要的内脏器官。 4、心电监护：心电导联正确的使用方法的训练，正确连接导联后监护仪可采集到正常的窦性心律波形。 5、心电发生仪控制器可模拟不同病例的心律波形图。 6、心电监护模拟人与心电发生仪控制器相互应，可在多参数心电监护仪屏幕上实时显示47例正常与异常的心律波形图。 7、头可后仰，保持呼吸道的通畅，便于给氧的训练。 8、协助病人起床，纵向翻身，进行呼吸道评估，背部叩击。 9、基础护理功能： 9.1洗脸，眼耳清洗滴药，口腔，牙齿护理 9.2床上擦浴及更衣。 9.3扶助病人移向床头，轮椅使用，平车，担架运送等移动和搬运病人法。 9.4轴线翻身法，肢体，肩部，全身等约束法 9.5瞳孔的观察示教：散大的瞳孔与正常瞳孔的对比。 9.6外耳道的冲洗。 9.7氧气吸入及雾化吸入疗法。 9.8鼻饲术。 9.9洗胃 9.10肌内注射 9.11皮下注射 9.12造瘘口护理 9.13男性生殖器的导尿，留置尿管和膀胱冲洗 9.14褥疮护理 | 1 | 3.7 | 国标/省内医学院校询价 | 3.7 | 心肺复苏训练室 |
| 54 | 高级多功能气道护理综合模拟人 | 1、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动，可练习翻身叩背 2、头部护理：洗头洗脸、眼耳滴药水清洗 3、整体护理：擦浴、穿换衣服、冷热疗法 4、模拟人内置仿真双眼 5、模拟眼球可实现5种瞳孔示教： 5.1启动开关键，指示灯显示蓝色，瞳孔处于散大状态 5.2按压瞳孔键，指示灯显示红色，瞳孔一大一小对比 5.3按压瞳孔键，指示灯显示绿色，瞳孔处于正常状态 5.4按压瞳孔键，指示灯显示橙黄色，瞳孔处于缩小状态 5.5瞳孔正常状态下，可实现对光反射 6、气管切开术护理，可连接吸痰器练习吸痰技术 7、气道湿化，可连接雾化器进行雾化吸入 8、口腔护理、假牙护理 9、口鼻气管插管操作训练 10、口鼻饲法、灌肠法 11、洗胃法、胃管置入术 12、女性/男性导尿术 13、女性/男性膀胱冲洗 14、造瘘引流术、造瘘口护理 15、胸腔解剖重要器官结构观察 16、手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 17、三角肌皮下注射，注射模块可取下清洗，更换方便 18、股外侧肌注射，注射模块可取下清洗，更换方便 19、臀部肌肉注射，注射模块可取下清洗，更换方便 20、褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段 20.1第一期：淤血红润期； 20.2第二期：炎症浸润期； 20.3第三期：浅度溃疡期； 20.4第四期：坏死溃疡期。 20.5同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等 | 1 | 2.1 | 国标/省内医学院校询价 | 2.1 | 心肺复苏训练室 |
| 55 | 高级生命支持模拟人 | 一、全身模型，设计以教导模拟真实心肺复苏病例，功能包括训练困难气道管理，除颤监护，静脉注射治疗，测量无创血压及听诊及识别心音，呼吸音及肠鸣音等，尤其适合现场培训。 二、模拟人功能: 1、模拟人集合气道管理、血压测量、除颤训练、心肺复苏、静脉注射以及心电图监护六大功能； 2、适用于各种级别的高级生命支持相关技能训练； 3、通过模块化组合方式，自行创建模拟场景； 4、气道管理 4.1.兼容的气道管理装置包括：ET(气管)、EOA（食道口腔气管）、PTL（喉气管）、LMA（喉罩），EGTA(食道胃管气道)，联合导管； 4.2.环状软骨，可练习Sellick法； 4.3.经口、鼻气管插管； 4.4.解剖结构逼真，包含：口、舌、咽、喉、会厌、声带、气管、食管； 4.5.左肺和右肺分离，可练习听诊； 4.6.可以模拟吸痰； 5、血压测量手臂 5.1.听诊间隙可开关； 5.2.可外接扬声器； 5.3.教师可以设定收缩压、舒张压、心律和音量； 5.4.手臂内的扬声器可发出逼真的血压音； 5.5.5个Korotkoff（柯氏音）阶段可开关； 5.6.桡动脉脉搏； 6、心肺复苏 6.1.头部、颈部和下颌全关节连接，使用双手托颌法可以完全开放气道； 6.2.具有准确的体表解剖学标志； 7、胸部电除颤 7.1.可兼容所有标准型除颤器、监护仪、患者模型和交互式心电模拟器； 7.2.内部载荷箱可吸收全部电击能量——最高可吸收360焦耳； 7.3.可手动、半自动、自动除颤； 7.4.监护仪模拟人有4个ECG点和2个除颤点，和真正的病人一样； 8、静脉注射手臂 8.1.在肱二头肌连接处，以提供肘前和背部通路； 8.2.肩部具有骨骼标记，可帮助识别肌肉组织进行肌肉注射； 8.3.通过加压系统，可产生真实的血液回流； 8.4.皮肤和静脉血管可更换； 9、心电监护与除颤： 9.1.可直接用于除颤和起搏训练； 9.2.能产生各种17种儿童心律和17种成人心律，并显示在监护仪上； 9.3.有6种心律失常可用作起搏训练：窦性心动缓慢、结性心动过缓慢、2度I型房室阻滞、2度II型房室阻滞、2度II型心室阻滞伴随PVCs、3度房室阻滞； 9.4.可通过手动、半自动或全自动除颤器除颤来模拟电击复律； 9.5.有11种心律失常可用于除颤训练：室颤、室性心动过速（快）、室性心动过速（慢）、室性心动过速（多形），房微颤、房颤、持续性心动过速、窦性心动过速、窦性心动过速伴有PVCs、心室停搏、正常窦性心律； 听诊功能：具有包含各种心肺音听诊不少于28种。 三、配备智能PAD平板控制系统 1、除颤监护模拟器： 模拟临床真实的除颤监护仪外观，具有ECG、血氧饱和度探头和除颤电极片。 2、可以在模拟人身上操作，安全可靠。 3、模拟ALS程序演练，监测的生命体征包含：心率、血氧、血压、收缩压、舒张压、呼吸、二氧化碳分压等。当生命体征超出设定的报警阈值时，会自动发出警报声。 4、心电图可选择肢6导联监护模式和胸12导联监护模式，监测的心电图可生成图片存储或打印。 5、至少包含70种心电图案例： 如：正常窦性心律、心脏骤停、心房异常、心室异常、传导异常、心肌缺血、心肌疾病、药品干扰、窦性P波倒置、心室纤维性颤动、尖端扭转、P波心搏骤停、心房纤颤、房颤QRS、房性心动过速、房性早搏、室性早搏、高钙血症、受体阻滞剂和钙通道阻滞剂导致的心律失常、房室传导阻滞2度1型、房室传导阻滞2度2型13:1、房室传导阻滞2度2型3:1、房室传导阻滞2度2型4:1、房室传导阻滞3度等。 包含至少200个医学图库： 包含头部、胸部、腹部、脊柱、上肢、下肢的CT影像、X射线影像，不同部位的多角度影像。 在自动运行的场景中： 导师可以随时调节监护仪中的数值和图像，可修改的内容包括HR、BP、SpO2、EtCO2。并且对心电图具备高级调节功能，至少包含70种心电图案例，还可以更改每个案例中的PVC/PAC/PJC以及干扰产生的假影，并且心电监护案例根据心脏疾病进行分类，包括：窦性心律、心脏骤停、心房异常、心室异常、传导异常、局部心肌缺血等，能够快速选择。 8、导师评估与考核：可以自行创建病例场景，设置考核内容，并根据学生操作情况，针对考核内容给予评估、评语，相关信息会显示在模拟日志当中。 9、系统具备监护显示端、导师控制端，以wife局域网络建立连接。 10.PAD监护系统兼容多种操作包含iOS等 11、运行模式：AED模式，简易监护模式、简易带波形图模式、完整除颤监护模式 12、运行的4种模式通过导师PAD进行切换。 13、监护界面中的图像分布以及调节功能与真实监护仪一致，如：设置报警、设置监测周期、设置起搏阈值、设置除颤电量、电极片放电等。监护的生命体征包含：HR、BP、SpO2、EtCO2、RR、Temp、12-Lead、ART。 14、导师控制端PAD：导师控制软件应兼容iOS系统，通过无线局域网络与监护端相连。导师平板能够自主创建模拟案例，设置病人基本信息，一键式自动运行模拟场景。 15、导师可设置场景模块，通过切换场景模块模拟完整病程。在场景运行过程中，导师可以随时调节监护仪中的数值和图像，可修改的内容包括HR、BP、SpO2、EtCO2。 16、在场景中增加心电图检查，心电图图像可以以临床纸质版心电图样显示，并且能够分享至学生监护界面。。 17、语音：系统包含男性、女性、儿童的声音库，声音库中设置了常见的问题、对话、回应，导师将声音插入培训场景中，即可播放声音。 18、PAD将记录文件和学员数据下载到电脑用于打印。 19、拥有病例编辑器，用户可用来定义和预先编制各种病例。 | 1 | 25 | 国标/省内医学院校询价 | 25 | 心肺复苏实训室 |
| 56 | 多功能心电监护仪 | 1.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。 2.心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。 3.≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。 4.屏幕亮度10-100级调节。 5.心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。 6.具有ECG全屏级联。 7.心律失常分析≥26种。 8.具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。 9.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 10.可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。 11.具有NIBP与血氧同侧测量功能。 12.NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。 13.血压测量按键单独设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。 14.IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。 15.IBP监护可测量10余种压力项目。 16.具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。 17.具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。 18.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、支持中文操作界面。 | 1 | 0.9 | 国标/省内医学院校询价 | 0.9 | ICU模拟病房 |
| 57 | 除颤起搏监护仪 | 1.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 2.支持中文操作界面。 3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过7.体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 9.电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.开机时间≤3s，符合临床使用。 13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 14.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压监测。 15.支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。 16.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。 17.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 | 1 | 5.6 | 国标/省内医学院校询价 | 5.6 | ICU模拟病房 |
| 58 | 智能化综合模拟产妇系统 | 1.全套进口产妇模拟人，监护仪和控制平板电脑无线连接使用。 2.产妇模拟人分娩胎儿，全身关节可自由活动；带有可分离脐带与胎盘。 3.模拟人内置传感装置, 可以提供实时的反馈，如心脏按压会有实时的心率波形波动。 4.综合分娩模拟人综合急救功能具备： 4.1.头颈部可进行逼真的气管插管练习；按额托颚和下颔上推以打开气道，口咽和鼻咽通气，复苏器通气； 4.2.口管和鼻管插管，Sellick手法操作，喉罩插入，光纤插管。 5.综合分娩模拟人胸部功能具备： 5.1.CPR按压，胸外按压可以直观的体现在软件的监护仪心电波形上； 5.2.胸廓左右径和前后径均完全符合正常人体范围； 5.3.心肺复苏：可行口对口、复苏球对口、呼吸机对口等多种通气方式； 5.4.有效通气后，可看到胸部起伏。 6.综合分娩模拟人腹部功能具备： 6.1.腹部可打开，在模拟分娩的时候可设置各种胎位，例如头位、臀位； 6.2.可练习四步触诊手法。 7.综合分娩模拟人左、右手臂可反复进行手臂静脉穿刺训练；配有肌肉注射模块可供注射。 8.可进行心肺脑复苏训练，操作时软件同步显示Quality CPR评估图例，学生操作表现。 9.模拟人外型利用真人产妇倒模制作而成，可模拟正常或者异常分娩，可让学生了解不同的人群在同样症状下的分娩，助产过程中需要注意不同细节。 10.分娩模拟人分娩功能模块包含有： 10.1.可进行胎心监护；可观测的胎头的下降和宫口开大的情况； 10.2.模拟正常分娩及各种异常分娩过程；模拟多种胎盘位置的生产； 10.3.可进行产科触诊检查，进行四步触诊手法的练习； 10.4.可设置参数，启动分娩系统，通过对教学点要求，设计不同的分娩时间，方便于日常教学； 10.5.可使用真空吸盘或产钳进行分娩；可模拟正常分娩及各种异常分娩过程, 练习正常助产、产钳助产以及剖宫产。 11.系统可设置各种不同模拟病例进行病例练习； 12.分娩模式启动后, 教师可关注学生助产操作和技能练习,无需其他老师配合即可进行教学活动； 13.分娩模拟人分娩功能模块有：可模拟多种胎盘位置，可模拟各种胎位生产； 14.可模拟各种难产情况，如臀难产、肩难产等；可模拟正常分娩及各种异常分娩过程, 练习正常助产、产钳助产以及剖宫产。 15.系统支持3D数字模拟人进行辅助教学，全方面学习分娩和剖腹产流程。 15.1.3D数字模拟人使用真实病例的CT、核磁数据而重建成逼真的三维模拟人的全身影像人，学员可借助虚拟手术刀的进行手术操作。 15.2.3D模拟人所有结构可以隐藏和透明，也可以单独显示某一个结构，操作者指向某个结构，立即显示其名称，且对应结构高亮显示 15.3.支持产前3D记录画笔，直接在3D模拟人上进行规划讨论与标注，所做三维标记是可以随跟模拟人而运动比如旋转缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能，教师可以保存当前规划图像，供进一步使用，比如制作幻灯片等。 15.4.支持自定义编辑功能：可以对某个手术结构进行自定义添加文字、添加图片，可在3D解剖模拟人上进行标注，可以增删图钉，文字标注。 15.5.支持X光模式:模拟显示X射线下相关手术结构效果图像。 15.6..支持影像数据平移、缩放、角度和距离测量、调节窗宽窗位、浏览不同断层，图像平滑、锐化、边缘增强处理等常用操作。 15.7.★3D手术模拟人可以是男性、女性、孕妇和儿童。（要求提供系统内男性、女性、孕妇和儿童4个三维数据人截图功能软件截图作为佐证） 15.8.★系统含有全3D交互式病例：包含肝脏、大肠等28个部位的病理展示，病例数不低于160例。（要求提供160例以上的疾病列表软件截图） 16.具有分娩图：可设置各种正常、异常分娩的流程图供教学演示，可设置各种正常分娩方式,胎方位,在教学过程中可以针对分娩过程中宫颈开口和胎头下降情况，以及第一产程,第二产程,第三产程的时间分布,清晰的展示了分娩过程中胎头下降跟宫缩的关系，便于产科教学的讲解。 17.要求模拟人配套的妇产科国际认证助产课程不少于10套，可设置各种不同模拟病例进行病例练习，方便教学。 18.★要求配套的高端抢救用婴儿模拟人可与电脑和模拟监护仪连接，有呼吸动度和脉搏等生命体征，婴儿模拟人可以进行窒息抢救，心肺复苏和气管插管操作功能。 19.无线控制,在房间的任何一个地方都能自由地控制、监测、总结。 | 1 | 57.24 | 国标/省内医学院校询价 | 57.24 | 功能区3：四层妇产科实训室 |
| 59 | 86寸智能交互教学一体机(含移动支架) | 整机屏幕采用不小于86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率达不低于3840*2160P，屏体亮度≥400cd/M2,对比度≥4000：1，最大可视角度178度 2.采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；触摸高度≤3.5mm。 3.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥3路HDMI；≥4路USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 4.具备防强光干扰性能，在98K lux以上的强光照射下可正常书写、触控； 5.整机测试结果符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求 6.可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能 7.平板前侧具有电脑还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 8.整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口支持Windows、Android系统读取，将U盘插入前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 9.交互平板设备提供隐藏式前置HDMI*1（非转接）输入接口。（提供国家第三方权威机构出具的检测报告复印件证明） 10.交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C相关规范,针脚数≤80Pin。 11.为方便教学，交互平板正面具备≥15W*2音箱 12.为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计; 13.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示。 14.供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电，提高安全性。 15.设备Android主板具备ROM≥8G，RAM≥1G，Android版本≥6.0； 16.为保证无线信号不被遮挡，整机前面板具备无线模块，包含2.4G、5G双频WiFi接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 软件功能： 1.易用的文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等复杂文本输入，可对文本的对齐、行间距、透明度、等进行设置，方便用户编辑文字。 2.PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 3.书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔等不少于9种书写工具。 4.工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 5.多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注。 ops电脑：系统电脑采用Intel酷睿I5处理器;≥4G DDR4内存;存储空间≥128G SSD,并具有防震功能;网络接入功能; | 1 | 3.2 | 国标/省内医学院校询价 | 3.2 | 产科实训室 |
| 60 | 产床（训练用） | 1.整体规格约2080*480*790mm 2.功能：液压升降、手动前后倾、左右倾、背板上下折 3.标准配置：头板、托腿架、支身架、支肩架、麻醉屏架、搁臂板、升降摇手、腿板、脚踏刹车开关 | 10 | 1.7 | 广州康神KS-S301fc 山东方格FG-B-22 上海荣顺RS301 | 17 | 产科实训室 |
| 61 | 助产分娩模型（练习） | 1.本套助产分娩训练套装分为2部分：进口硅胶仿真训练模型和聚酯纤维布妆工艺分娩模型。 2.硅胶仿真训练模型为成年女性下腹部膀胱截石位分娩体位，解剖结构精确。 3.★本模型逼真柔软、不易损毁，弹性会阴区允许重复多次使用，逼真的会阴具有抗撕拉性，要求原厂家提供不低于7倍的抗撕拉的检测报告（实验会阴切口由35mm撕拉至250mm的反复操作100次而复原并毫无损坏证明） 4.聚酯纤维布妆工艺分娩模型由髋骨、骶骨、尾骨、5节腰椎组成自然大小分娩骨盆，规格32CM高。 5.聚酯纤维布妆正常新生儿，外观形象逼真可爱，并具有脐带和胎盘，可以反复进行分娩机转示教。 6.进口硅胶分娩胎儿，胎颈部活动灵活，全身光滑柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术,并具有脐带和胎盘，可进行处理脐带的演示和脐带脱垂示教。 7.胎儿关节灵活，通过变换胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩，直观演示胎儿分娩的8个过程：衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、胎儿娩出。 | 10 | 0.48 | 国标/省内医学院校询价 | 4.8 | 产科实训室 |
| 62 | 新生儿抢救台 | 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3.双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护； 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6.产品具有自检功能，多种故障报警提示； 7.前面板具有可修正温度功能； 8.肤温传感器具有脱落保护功能； 9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 10.具有温度数据储存功能； 11.具有APGAR评分计时功能； 12.具有RS-232接口； 13.具有黄疸治疗装置。 14.抽屉式水槽，方便清洗 | 5 | 1.8 | 国标/省内医学院校询价 | 9 | 产科实训室 |
| 63 | 电子孕妇产科检查模拟人 | 1.模型为半身孕妇躯干，形态逼真，质感真实，腹皮柔软真实。 2.孕妇子宫大小可自行调节，可方便的掀开腹部外皮，胎儿体位可自行调整，练习各种胎位触诊。 3.标准的骨架结构，骨盆测量数量很精确 4.胎心音可通过微电脑控制器进行调节，胎心频率在60-200次/分钟范围内任意调节，胎心音可由微电脑控制进行2种教学：可用听诊器在模拟孕妇腹部进行胎心音听诊；可将胎心音“外放”示教。 5.可进行产前的乳房护理操作。 6.可四步触诊法练习。 7.可以进行骨盆外测量练习。 8.可行乳房病变鉴别诊断操作。 | 2 | 0.78 | 国标/省内医学院校询价 | 1.56 | 产科实训室 |
| 64 | 难产示教训练模型 | 1.模型为成年女性下腹部，形态逼真。 2.可根据需求变换胎儿胎位、胎儿的异常胎位摆放， 演示盆腔骨性狭窄难产产程。 3.模型配有胎盘和脐带。 4.胎儿四肢可活动。 5.可以练习胎头吸引术。 6.可练习各种接生流程和技巧。 7.难产处理。 8.可练习分娩后新生儿护理。 9.外阴可方便更换。 | 1 | 0.33 | 国标/省内医学院校询价 | 0.33 | 产科实训室 |
| 65 | 会阴切开缝合模型(4块) | 1.模型由左侧、右侧、正中、无切口会阴组成。 2.会阴缝合模块采用高仿真材料，质感柔软，柔韧度好，同一部位可反复缝合练习，针眼不明显。 3.可在任意部位自行切口进行缝合练习。 4.外阴切开缝合:正中、偏左、偏右。 5.可练习拆线术。 | 20 | 0.11 | 国标/省内医学院校询价 | 2.2 | 产科实训室 |
| 66 | 新生儿床 | 1.床架采用优质不锈钢制成，美观大方，抗老化、不生锈、经久耐用。 2.婴儿盆采用透明环保ABS材料制成，坚固耐用，方便管擦，易清洗。 3.婴儿盆可倾斜，角度﹣15︒—15︒。 4.四轮采用制动脚轮，稳定安全性强，无噪音。 5.本产品底层可存放婴儿使用器械或物品，方便护理。 | 5 | 0.2 | 国标/省内医学院校询价 | 1 | 产科实训室 |
| 67 | 新生儿护理模型男女婴 | 1.模型为新生儿男婴\女婴，外型可爱逼真，关节灵活。 2.可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝。 3.新生儿包裹、洗浴、抚触、换尿布、喂奶、清洁(眼、耳、鼻)。 4.新生儿吸氧。 5.脐部护理，脐带柔软真实。 6.体格检查:可进行身长、体重、胸围、腹围、头围测量。 7.可配戴手腕带。 8.体温测量:可行经肛温、经口测量。 | 10 | 0.18 | 国标/省内医学院校询价 | 1.8 | 产科实训室 |
| 68 | 高级新生儿复苏模拟人 | 1.执行标准:美国心脏学会(AHA)2015 国际心肺复苏 (CPR)& 心血管急救(ECC) 指南标准。 2.模拟标准气道开放。 3.检查颈动脉反应:手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 4.人工手指位胸外按压显示报警: 1)按压位置正确的指示灯显示。 2）按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4cm。 3)按压深度不足、过大时则有的指示灯显示及错误的报警。 5.人工呼吸(吹气)显示报警: 1)吹入的潮气量<30ml~50ml<的指示灯显示及报警。 2)吹入的潮气量在30ml~50ml之间正确指示灯显示。 3)吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 6.操作周期:按压与人工呼吸 30∶2/ 单人或 15:2/ 双人，完 成五个循环周期 CPR 操作。 7.操作方式:训练模式。 8.操作频率:100-120 次/分。 9.工作状态:采用外接电源。 10.全程语音提示，可调节或关闭音量 11.男婴、女婴任选。 | 5 | 0.6 | 国标/省内医学院校询价 | 3 | 产科实训室 |
| 69 | 微量注射泵 | 1.恒速模式注射：注射模式：速度模式、时间-药量模式流速范围：5mL注射器：0.1 mL/h～100mL/h 10mL 2.注射器规格：可自动识别5 mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL的注射器 3.预置量功能：按需要设置输注量（预置量小于注射器内液体体积），精度：±2%； 4.工作时间：电池充足电的情况下(充电约6小时)，≥5ml/h注射流速，可连续工作约5小时，具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电，电池欠压报警功能。 5.全数字键盘按键，运行时可查看注射剩余时间，将近完成报警时间可调。 | 1 | 0.41 | 国标/省内医学院校询价 | 0.41 | 产房 |
| 70 | 抢救车 | 1.整体规格约：625* 475* 930mm±5mm，主要由铝、钢、ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃; 3.车体左侧：除颤器平台、隐藏式副工作台、杂物盒； 4.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、网篮内分隔片，可放洗手液、剪刀、两升锐器盒、ABS双污物桶分色； 5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，不少于活动5米电源线； 6.车体正面：中控锁，配置有五层抽屉； 7.车体底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； | 1 | 0.8 | 国标/省内医学院校询价 | 0.8 | 产房 |
| 71 | 多参数监护仪 | 1.技术要求： 1).中、英文界面； 2).不小于15寸真彩色大屏幕TFT显示 3).显示分辨率不低于1024×768 4).9道波形滚动显示/刷新显示可选，显示速度分别可调 5).高分辨率显示病人的心电波形、呼吸波形、脉搏曲线； 6).全导联（标准12导联）心电监护，同屏7导联心电同步显示 7).20种心律失常分析ST/QTC分析； 8).3通道心电ST段同步分析； 9).起搏信号自动检测； 10).心率、体温、血氧饱和度、呼吸率、无创血压趋势统计功能，可存储多达168小时统计数据并同时以图形和数据方式显示； 11).可存120组VPC事件数据及VPC发生时的心率值、体温、血氧饱和度、呼吸率数据； 12).可存储2000组无创血压数据及测量血压时的心率值 、体温、血氧饱和度、呼吸率并列表查看； 13).2小时动态短趋势共存图 14).抗除颤、抗高频电刀干扰，可与心脏起搏器同时使用； 15).药物浓度计算功能 16).呼吸窒息报警时间显示. 17).交直流两用，带内置电池； 18).标准USB接口 .方便数据的导入导出 19).可浏览病人已进行检查过的影像照片（CR DR的图片），电子病历浏览 20．具有上、下限设置功能，声、光双重报警，不同参数有不同颜色报警 21).选配视频摄像头，可以和中央监护系统组成病人视频安全监控系统 2.参数规格 2.1心电（ECG）： A.导联输入：五导心电导联线 B.有心电信息存储及导联脱落的自动识别功能 C.心电分析：多种心律失常分析、存储报警事件，数字及波形显示 D.报警方式：声光双重报警 E.心率测量范围：成人/儿童/新生儿 14-250bpm 2.2血氧饱和度（SPO2） A.测量参数：血氧饱和度、脉率 B.测量范围：0-99% 成人/儿童/新生儿，准确度：70-100%，±2% C.脉搏测量范围：0-250次/分，脉搏精度：±2次/分 D.具有双重报警功能，并自动显示探头脱落和测量状态 2.3无创血压 A.测量方式：手动/自动/连续测量 B.测量模式：成人/儿童/新生儿 C.测量类型：收缩压/舒张压/平均压/脉率 D.有过压保护功能 E.测量单：kPa / mmHg 2.4体温规格 测量范围： 0℃--50℃ 2.5呼吸规格 A.方式：胸阻抗 B.报警：有呼吸及窒息报警 C.测量范围：0-150次/分 D.测量精度：±1次/分 | 1 | 0.98 | 国标/省内医学院校询价 | 0.98 | 产房 |
| 72 | 妇科检查床 | 1.整体规格约1900*580*750mm±5mm，整体材质为201#全不锈钢，框架采用φ38*1.2±0.1mm管材弯制而成,床板采用不锈钢1.2±0.1mm厚的沙板一体冲压而成。 2.主体结构由床架、腿板、臀板、背板、托腿架、床垫等组成。 3.背板可使床面升降0°～75°，腿板升降0°～负90°，分级调节。 4.四脚采用防滑塑料脚套，安全、稳定性强。 5.床体承载重量超过150kg。 | 1 | 0.37 | 国标/省内医学院校询价 | 0.37 | 妇科实训室 |
| 73 | 高级妇科检查模型 | 1.模型为成年女性躯干下半部，由腹腔、盆腔组成。 2.可以做以下操作演示： 1)正常和各类异常子宫触诊 2)肉眼观察正常和各类异常病变宫颈 3)观察隔膜的大小和位置 4)妇科双合诊 5)宫内节育器的放置与取出 6)观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构 7)阴道窥器和阴道镜的检查 3.内部结构组成部件: 1)正常与异常宫颈模型 2)宫颈撕裂 3)宫颈炎症纳博特囊肿 4)宫颈白斑 5)正常宫颈 6)慢性宫颈炎 7)滴虫性宫颈炎 8)宫颈息肉 9)宫内节育器放置与取出正常宫颈 10)急性宫颈炎 11)宫颈尖锐湿疣 宫颈腺癌 4.正常与异常子宫和附件模型: 1)宫内节育器放置与取出正常子宫和附件(子宫前不透明) 2)子宫伴有明显前倾、前屈 3)子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿 4)子宫伴有右侧输卵管炎 5)异位妊娠(输卵管壶腹部妊娠) 6)子宫伴有明显后倾、后屈 7)子宫伴有右侧输卵管积水 8)子宫肌瘤 | 1 | 0.78 | 国标/省内医学院校询价 | 0.78 | 妇科实训室 |
| 74 | 训练病床(含床头柜椅等 | 1.医用多功能双摇三折病床，配套包含床垫1张，床头柜1个，床旁椅1张，ABS床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、伸缩餐板1张。 2.床体可载重≥230kg；背板动态载重≥140kg,床母采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接. 3.背部床板采用双支撑卸力结构，835*Φ32*2.5mm±0.5mm无缝钢管，双支撑材料规格：240*51*2mm±0.5mm，一体冲压成型并具有加强筋功能，可以有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 4.床面板采用1.2mm±0.1mm优质冷轧钢材自动锟压设备锟压成型，一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮，背部床板长740*835*30mm±5mm，臀部床板长250*835*30mm±5mm、大腿部床板长370*835*30mm±5mm、小腿部床板长525*835*30mm±5mm，床板与床板之间的间隙不小于19mm±0.5mm, 连接处间隙为40mm±0.1mm，床面板实际总长度为1890mm±5mm。床头板与床面板之间的空隙为55mm±0.5mm,床尾板与床面板之间的空隙为55mm±0.5mm。 5.整床金属表面采用喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（提供表面涂层检测报告),可以抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉厚度均达70μm以上，起到防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀的作用。 6.摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护且无噪音。 7.调节范围：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5°。 8.床头尾板弧线形设计床头尾板；床头尾板高480mm±5mm,宽970mm±5mm，底端厚不小于68mm，上面厚不小于42mm,使用ABS材料；中间带有防火装饰美化板；有床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。 9、床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长1480mm±5mm,高不低于410mm.护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为航空全锌合金材质，确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。“Φ”字加强型不锈钢Φ19*1.2mm±0.1mm，304不锈钢材质支柱，卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座。操作方便省力稳定，推动时不会前后左右晃动，不会生锈。 10、脚轮采用树脂脚轮，内有ABS防震安装结构，具有开关功能，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力；要求通过环保认证标准。规格φ125mm±2mm。 11、摇手采用ABS工程塑料含件注塑成型，内置长不小于118mm、直径8mm±0.5mm钢芯；摇手柄长90mm±0.5mm，操作半径180mm±1mm；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。 12、六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 13、不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm±0.5mm椭形缩口，紧密配合不晃动。 14.ABS医用床头柜：具有医用操作面板，杂物托盘，抽屉，储物柜，储物柜隔板可移动：规格45*46*76cm±0.5cm. 15.床上餐桌，产品规格：1025*295 *30 mm±5mm，与病床大小配套，易清洁消毒，PP材质，吹塑一体成型，带有防翻设计，最大承重力15KG。 16.医用病床：要求通过ISO9001：2008质量管理体系认证及ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证。 | 2 | 0.42 | 国标/省内医学院校询价 | 0.84 | 待产室2 |
| 75 | 床头设备带 | 1.采用铝合金扣式设备带，铝合金设备带表面采用静电喷塑处理，分三槽设计，将强电、弱电、气体管道分开，确保系统的安全。要求设备带采用模块化设计，可任意增减设备，其面板可拆卸，安装维修要方便；表面整体静电喷塑，颜色稳定，附着力强，美观大方。安装位置：铝合金设备带中心距地面1.3～1.5米，设备带床单位可供系统连接单位不少于10单元。 2.设备带材料设计主体厚度≥2mm，宽约205mm。 3.设备带位置：终端中心离地面高度在1.3米～1.5米之间，以便于学生操作。 4.实训室内终端采用氧气终端、床头灯、开关、电源插座、床号牌、均布置在上，均采用内嵌式安装方式。 | 20 | 0.1 | 国标/省内医学院校询价 | 2 | 产科实训室15 产房3 待产室2 妇科实训室5 |

(备注：基护146.55w，急重症105.2w，妇产107.31w总计359.06w。)