化学实验技术竞赛及教学实训设备采购项目

一、项目概况

化学工程系是湄洲湾职业技术学院特色学院，是学院最早开设的系之一，是培养技术技能型人才院系，是福建省重点支持的高技能石化人才培养培训基地，现开设有应用化工技术、食品药品监督管理、分析检验技术、化工安全技术等福建省石化、能源等行业急需的专业。

学院统筹资金用于化工系2021年化学实验技术竞赛及教学实训设备采购项目经费，主要用于采购气相色谱仪、原子吸收光谱仪、荧光光谱仪、实验室超纯水机用于仪器分析类课程及化学实验室技术、药品检测技术、农产品质量安全检测技能竞赛。

二、实训设备采购的必要性和可行性

新购置设备用于各类各级技能竞赛、仪器分析技术类课程、化学检验工技能大师工作室及食品药品生物类检测课程。主要的课程和竞赛项目有：仪器分析技术、有机化工产品分析技术、分析测试技术、食品与药学基础知识、食品微生物、食品与药品安全与质量控制、食品理化检测技术、仪器分析技术等课程，化学实验室技术、药品检测技术、农产品质量安全检测技能竞赛等服务。

（1）为强化专业综合技能操作与培训，按“专业+检验”专业建设目标，模仿真实企业真实生产检验环境教学，促进产学研做相结合，更好地满足周边同类学校、社会、行业的服务需求。

（2）所采购的实训设备的装备水平与行业的最新发展动态保持同步，以使培养的学生技能水平能够适应企业的发展要求，也可使培训的社区和企业及相关部门人员的知识和技能水平与社会发展相适应。

（3）建成后充分发挥仪器分析实训室的辐射作用，为周边化学检验技能人才的综合实训提供共享平台，实现更大社会效益。

（4）充分发挥社会服务功能，力争建设完成后能更多地承担各级各类化学检验职业技能培训，使其发挥社会服务功能，并产生一定的经济效益和社会效益。

（5）实训室环境与真实的职业环境相一致，以保证学生能按照职业岗位群的要求进行实际操作训练，使学生在实训过程中能够学习、掌握和运用本专业先进的技术、工艺和技能。

（6）主要新增实训项目有：乙醇中微量水分的测定（气相色谱法）、酒中甲醇含量的测定（气相色谱法）、气相色谱法条件优化与选择、苯系物的气相色谱分析、石墨炉原子吸收光谱法测定、荧光法测定维生素B1的含量等10多个实验项目。

三、罗列新设备对应课程及实训项目

| 设备名称 | 对应课程及实训项目 |
| --- | --- |
| 气相色谱仪 | 对应应用化工技术、分析检验技术、食品药品监督管理等专业及专业群主干课程（仪器分析技术、食品理化检测技术、化工产品分析技术、分析测试技术等）的实践教学任务要求，为“化学实验室技术技能竞赛”、“药品检测技术竞赛”、农产品检测技术技能竞赛训练、科研、教学提供硬件条件，同时能够承担学生1+X职业技能培训与考试需求。 |
| 原子吸收光谱仪 |  |
| 荧光光谱仪 |  |
| 超纯水仪 |  |

化学实验技术竞赛及教学实训设备采购项目购置清单预算

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号（主要技术参数） | 数量 | 单价 （元） | 单价来源 | 金额 （元） | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1. 柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃ 2. 程序升温：≥20阶21平台 ★3. 最大升温速率：≥250℃/min，以0.01℃/min增加 4. 温度设定精度：≤0.1℃ 5. 控温精度：≤0.01℃ 6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 7. 冷却速度：从 420 降到 50℃ 约7.5 min（室温25℃） 8. 需具有柱温箱温度的自动保护功能。 ★9 具有“双喷射冷却系统”，需在空气入口处增加了冷却风扇，降温时通过优化空气循环以实现快速冷却，大大提高了分析的效率。 二、进样单元 ★最多可同时安装≥三个独立控温的进样单元，由先进的自动流量控制系统（AFC）控制。 1. 双填充柱进样口 1.1 程序段数：≥7段 1.2 流量设定范围：0 ～ 100 mL/min 1.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min 1.4 校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量 2. 分流/不分流进样口 ★2.1 需配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能。 2.2 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 2.3 压力设定范围：0 ～ 970 kPa（相当于0-141 psi） 2.4 升压速率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min 2.5 压力程序：≥7阶 ★2.6 分流比设定范围：0 ～ 9999.9 2.7 流量设定范围：0 ～ 1200mL/min 2.8 校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时） 三、检测器单元 ★可同时安装≥四个独立控温的检测器，检测器的气体由自动压力控制系统（APC）控制，检测器的数据采集速率是≥250Hz（4ms）。 1. 热导检测器（TCD） 1.1 最高使用温度：≥420℃ 1.2 具有过热保护功能 1.3 灵敏度：≥40000mV.mL/mg (癸烷) 1.4 动态范围：≥105 1.5 热导丝：铼-钨丝 ★1.6惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时。 2. 氢火焰离子化检测器（FID） 2.1 最高使用温度：≥420℃ 2.2 方式：≥双流路方式 2.3 自动点火功能 ★2.4 检测限：≤3 pgC/s ( 十二烷 ) 2.5 动态范围：≥107 3. 电子捕获检测器（ECD） 3.1 最高使用温度：≥400℃ 3.2 方式：使用63Ni370MBq线源的恒电流方式 3.2 检测限：≤0.1 pg/s (γ-BHC) 3.3 动态范围：≥104 四、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1 支持填充柱和毛细管柱 1.2 具有室温补偿和自动环境补偿功能 ★1.3 具有恒定的载气线速度控制功能 2. 面板键盘 2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.2 完全控制所有检测器功能 2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 2.4 主机具有背光式LCD240x320点大液晶显示屏（30列x16行），实现对主机的直接控制。 五、 数据处理系统 1. 数据采集和文件格式 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 六、配置情况 1.气相色谱仪主机 1套； 2.分流/不分流进样口 1个； 3.填充柱进样口 1个； 4.FID检测器 1个； 5.ECD检测器 1个； 6.TCD检测器 1个； 7.色谱柱 2根； 8.手动进样器 1个； 9、气路附件 1套 10、软件 1套 | 2 | 220000 | 询价 相关兄弟院校报价 | 440000 | 新区仪器分析实训室—色谱实验室 |
| 2 | 原子吸收光谱仪 | 一、测定系统 ★1、光学系统须具备：火焰：光学双光束石墨炉：电子双光束 光学双光束/电子双光束自动切换，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦） 2、燃烧器/石墨炉须自动切换：火焰/石墨炉一体机，火焰/石墨炉自动切换； 3、测定波长范围：185～900nm 4、单色器：象差校正型 Czerny-Turner 装置 ★5、光栅刻线条数：≥1800条/mm ★6、带宽须为：0.1 , 0.2, 0.4, 0.7，1.0, 2.0nm（≥6档自动切换） 7、检测器：高灵敏度光电倍增管 ★8、背景校正在火焰或石墨炉模式下都必须具有两种扣背景方式： A、高速自吸收：自吸收频率不低于100Hz； B、高速氘灯法；氘灯频率不低于1000Hz。空心阴极灯频率不低于500Hz ★9、灯座数：≥8 灯座(其中有两个灯座既可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯） 10、进口品牌高性能空心阴极灯：7只（可安置于8灯座上指定位置），高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定 11、点灯方式：发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC-D2 12、基线稳定性：不大于0.004Abs/30min 13、软件环境：Microsoft Windows 2000/xpTM/7(32位) 14、参数设置：WizAArd 法 15、测定方式：火焰连续法，火焰微量进样法，石墨炉法 16、浓度转换方式：校准曲线（可选择 1次，2次，3次函数） 标准加入法/简化标准加入法（1次函数） 17、重复测定：最多20次重复 显示平均值，标准偏差（SD）和相对标准偏差（RSD） 根据标准偏差(SD)和相对标准偏差（RSD）值自动排除异常值 18、基线校正：采用峰高和峰面积的偏移量校正方法，自动校正基线的漂移 19、峰数据处理范围：峰数据处理范围，可选峰高和峰面积方式。 20、灵敏度校正：通过灵敏度比较，自动校正校准曲线 21、表格数据处理功能：采用重量因子，稀释因子，定容因子和校正因子计算实样浓度。 22、多任务功能：测定过程中，可以使用MS Office等其他软件 23、步骤/结果显示：MRT 工作单（MRT：测定结果表） 24、结果打印：汇总报告 25、QA/QC：相关系数、%RSD、ICV/ICB、CCV/CCB、PB、LCS、SPK、PDS、DUP 、QA/QC 检查后，可选择暂停、标记或继续分析 26、重新测定：可选择是否重新测定。 自动进样器对未知样品自动稀释后重新测定（火焰微量进样法、石墨炉法） ★27、电子记录和电子签名：注册ID/密码用户管理 用户级别限制赋予的权限，日志记录、追踪审核、电子签名 二、火焰规格 1、类型：气冷预混合型 2、燃烧头：10 cm钛制（5cm钛制，用于 N2O-C2H2 火焰，选购件） 3、雾化器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球（可用于氢氟酸） 4、雾化室：经过特殊处理的聚丙烯 5、位置调节：安装了原子化器自动切换装置AAC ；前后上下位置自动调节； 自动搜索最优燃烧器高度 6、角度调节：0～90度 ★7、流量控制：燃气流量设置自动可调（0.1 L/min 增量），助燃气流量设置手动可调，自动搜索最优气体流量 ★8、安全性能：自动漏气检查，根据C2H2 自动切换流量空气/N2O 、 火焰监控器、防止误用燃烧头、气体压力监控器、废液水位监控器、停电安全熄火功能、仪器内风扇故障时自动停止检测 ★9、灵敏度：2μg/mL Cu的吸光度：0.35Abs±0.1A Cu的检出限：≤0.004μg/mL 重现性: ≤1% 三、石墨炉规格 1、加热温度范围：室温～3000°C ★2、加热控制法：干燥：电流控制方法（带温度自动校正功能） 灰化/原子化：光学温度控制方法 ★3、加热参数设置： 最大升温速率：≥3000°C/秒 最多20 段 加热方式：斜坡/阶梯 内部气体类型：2路切换 高灵敏度设置 石墨炉浓度富集循环：最多20 次 最优石墨炉程序搜索功能 内部气体流量：0～1.5 L/min,气体控制精度：0.01L/min ★4、检出限：Pb ≤1.0pg (即，检出限≤0.05μg/L, 进样量20 μL）, Cd≤ 0.06pg (即，检出限≤0.003μg/L, 进样量20 μL) 5、安全性能：冷却水流量监控器、气体压力监控器；过电流保护（断路器和光学探头双重监测）、石墨炉冷却块检查 6、石墨炉位置调节：安装了原子化器自动切换装置AAC， 燃烧头/石墨炉的马达驱动自动切换， 前后上下位置自动调节 四、自动进样器和石墨炉性能要求： 1、火焰和石墨炉可通用：一机两用，能同时在火焰和石墨炉上的使用 一台自动进样器主机既可用于火焰分析也可用于石墨炉分析 2、功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排 ★3、最大样品个数：试剂用8个 样品60个(都可以随机编排) 4、样品容器：样品容器15mL(火焰专用试管)或 2mL(石墨炉专用样品小瓶) 5、试剂容器：40mL(火焰专用试管)或试剂容器 20mL(石墨炉专用试管) 6、喷管清洗：溶剂排出方式（石墨炉测定时）溶剂吸引方式（火焰测定时） 清洗液瓶：2L 五、自动进样器在石墨炉上使用时的性能要求： 1、采样功能：稀释功能 试剂添加功能 2、注射器：250 μL 3、进样量：2～90 μL 4、重现性：1% R.S.D(20μL时) 5、交叉污染：清洗口0.0001以下 混合口0.00001以下 6、混合口清洗：溶剂排出方式、样品共洗方式 7、混合功能：使用混合口、可混合最大容量为600μL 8、添加试剂数：最多4液体,可设定样品、试剂的进样顺序（非混合时） ★9、可混合液体数：工作曲线法：最多5液体 标准加入法：最多6液体 ★10、自动稀释再测定：根据工作曲线对未知样品的结果进行判断。能够外延法时，根据进入工作曲线的范围自动计算稀释倍数进行稀释。不能外延法时，稀释倍数一律为10倍 六、冷却水循环泵 温度范围（℃） -20～常温 控温精度（℃） ≤±2℃ 制冷量（W） >1000 流量（L/min） >18 七、静音空压机 1. 输出压力：≥0.4MPa 2. 输出流量：0.2-2.1m3/h（可调） 3. 噪音≤55dB(A) 4. 输出气体绝对无油 八、配置情况 1、原子吸收分光光度计主机 1台 2、火焰燃烧头高度自动调整装置 1套 3、石墨炉分析装置 1套 4、光学双光束/电子双光束装置 1套 5、火焰与石墨炉自动切换装置 1套 6、自动进样器（火焰与石墨炉共用） 1套 7、自动搜索最优燃烧气流量装置 1套 8、原装高密石墨管（可使用≥300次） 5套 9、原装涂层石墨管 （可使用≥300次） 5套 10、元素灯按需 共6支 11、自动进样器用样品瓶套装 1套 12、高效雾化器 1套 13、开机启动工具包及相关说明书等 1套 14、空压机 1套 15、冷却循环水 1套 | 1 | 270000 | 询价 相关兄弟院校报价 | 27000 | 新区仪器分析实训室—原子分光光度实验室 |
| 3 | 荧光光谱仪 | 1. 光源：≥150W稳态氙灯，具有自动去臭氧灯室设计； 2. 光源寿命：≥2000小时质保； 3. 光栅：≥1300线/mm全息闪耀凹面光栅； 4. 检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧）； ★5. 光谱范围：200~900nm； 6. 光谱带宽：激发侧需具有1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm，≥六档自动可调；发射侧需具有1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm，≥六档自动可调； ★7. 光谱分辨率：≤1nm（发射光谱） 8. 波长准确度：≤±1nm 9. 波长重复性：≤±0.2nm 10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，≥九档自动可调 ★11. 波长切换速度：≥60000nm/min，可以实现高速三维荧光采集 ★12. 信噪比：≥1000:1（RMS值），≥350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽≤5nm，积分时间≤2秒 13. 光源补偿方式：单色光监测比例运算 14. 灵敏度选择：具有高、低和自动三档 15. 通讯接口：USB2.0/3.0，外部触发接口，模拟输出端口 16. 操作软件运行环境：Windows 7（32位或64位） 17．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等 18．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱 ★19. 光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化） 20.自动快门控制：可以自动关闭激发测的快门，防止光敏样品受光分解或变化 荧光光谱仪配置情况： 1.主机 1套； 2.主机附件包 1套； 3.滤光片套件 1套； 4.荧光比色皿 2个 | 1 | 160000 | 询价 相关兄弟院校报价 | 160000 | 新区仪器分析实训室—色谱实验室 |
| 4 | 超纯水仪 | 一、技术参数 1.直接从自来水产生Ｉ级超纯水和Ⅲ级试剂用水，为一体机设计。 2.超纯水参数:电阻率：≥18.2 MΩ.cm@25度；TOC:<5ppb；配有185/254nm双波长紫外灯，有效降低TOC水平，流速:>0.5L/min，颗粒物（>0.22um）：<1/ml。 3.纯水参数：离子截留率 >94 %，有机物截留率 （分子量 > 200）>99 %，细菌及颗粒 >99 %，流速≥5L/h。 ★4. 出水监测电阻率仪采用套筒式设计，增大有效点击表面积且减小电极间距，电阻率仪电导池常数需达到0.02cm-1，温度灵敏度需达到0.1度；安装可提供校验证书。 5. 集成式纯化柱设计，包含预处理，反渗透膜和离子交换树脂；纯化柱前需要有加压泵，保证用户进水水压，从而保证流量和纯水质量； 6.RO膜设计，无需酸碱清洗，维护更简单；包括离子交换树脂Jetpore和离子交换树脂Organex，Jetpore具有动力学结合性能好、容量高、超低有机污染物溶出等特点，特别为超纯水设备而定制。 Organex在Jetpore树脂去除有机物的基础上，进一步除去痕量有机污染物，达到TOC值维持在高精密仪器分析的实验要求。 ★7.水箱容量≥30升；全程液位显示，达5%精度，非压力式水箱，圆锥形底部无死角集中式进、出水设计，可使水箱内水完全排空； ★8.水箱材质和制造工艺：超纯PE材料，溶出物最低,降低二次污染，密闭水箱, 配空气过滤器，降低外界对水箱内水质的污染；有卫生防溢流装置； 9.彩色液晶显示器图形数值直观显示电阻率、水温，水箱水量，纯化柱更换提示等信息。系统内附“快速参考指南”和“用户手册”提供了关于系统操作和维护的更多信息。 ★10可选配超纯水Biopak 终端过滤器，使得最终产水水质Rnases <1 pg/mL; Dnases<5 pg/mL. Bacteria（细菌数）<0.1 CFU/mL，需厂家彩页证明。 ★11、终端过滤器：终端配0.22um经FDA认证过滤终端过滤器，有效去除颗粒微生物，投标需提供证书复印件。 二、配置 1. 纯水超纯水一体系统 1套； 2.纯化柱 2个（1个备用；） 3.精制器 1套； 4.30L PE水箱 1个； 5.水箱空气过滤器 1个。 | 1 | 72000 | 询价 相关兄弟院校报价 | 72000 | 新区仪器分析实训室 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 942000 |  |