化学工程系实训室基本配套实训设备采购项目

一、项目概况

为了更好服务应用化工技术、化工安全技术、食品药品监督管理、分析检验技术等专业及专业群的40多门课程的实践教学任务，在新校区新建无机化学实验室、有机化学实验室、电子天平实验室、化学分析实验室、仪器分析综合实验室等。

新采购设备有：中央实验台、药品柜、通风化学实验室设备、紧急洗眼器、仪器柜、试剂架、通风柜、水槽台、天平台、通风排气系统、无菌室等。

二、实训设备采购的必要性

教育部在《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高[2006]16号文）和职教20条中提出要积极推行与生产劳动和社会实践相结合的学习模式，把工学结合作为高等职业教育人才培养模式改革的重要切入点，带动专业调整与建设，引导课程设置、教学内容和教学方法改革。人才培养模式改革的重点是教学过程的实践性、开放性和职业性，实验、实训、实习是三个关键环节。高等职业人才培养的目标是以能力为本位，培养成为高端技能型人才，人才强调的是技能水平，而技能的培养离不开实验、实训、实习这三个关键环节，其中实验实训操作是对理论知识的验证，强化了学习的兴趣，培养了学生的创新意识，更是培养学生动手能力和职业规范观念，也是将理论和实践相结合有效过渡，起着承上启下的作用。作为实验实训的载体实验实训室，其他方法是无法替代的，实验实训室建设的好坏也将对人才培养质量的好坏产生巨大的影响。

围绕海峡西岸经济区、湄洲湾石化基地和莆田市“336”工程建设对技术技能人才的需求，培养具有良好的职业素养和职业道德、较强的学习能力和应用创新能力，能够胜任有机化工、精细化工以及食品药品等领域的化工生产操作、产品检测、设备运行维护、生产管理与产品营销等工作岗位，具有强烈的安全、健康、环保、质量、创业就业等意识的高素质技术技能型专门人才。

三、罗列新设备对应课程及实训项目

| 序号 | 实验室名称 | 对应主要课程 | 主要实训项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机化学实验室 | 基础化学实验技术1（无机化学实验） | 溶液的配制、电子天平称量练习、酸式滴定管基本操作、氧化钠溶液的标定、盐酸标准溶液的标定 |
| 2 | 有机化学实验室 | 基础化学实验技术2（有机化学实验） | 固液分离、粗食盐的提纯、蒸馏、熔点的测定、溴乙烷的制备、1-溴丁烷的制备、乙酸乙酯的制备 |
| 3 | 分析化学实验室 | 定量化学分析、分析测试技术、化工产品分析技术、工业分析检验技能竞赛 | 称量法练习、滴定终点练习、酸碱体积比测定、标准滴定溶液的配制与标定、混合碱含量的测定（双指示剂法）、食醋中总酸度的测定、EDTA标准滴定溶液的配制与标定、自来水总硬度的测定（钙镁含量的测定）、样品中Ca含量的测定、KMnO4标准滴定溶液的配制与标定、过氧化氢含量的测定、检测盐酸产品主含量、检测碳酸钙产品主含量、检测碳酸钠产品主含量 |
| 4 | 食品药品检测实验室 | 食品理化检测技术、药品质量检测技术、食品掺伪鉴别检验、药品分析技能竞赛 | 食品相对密度、折射率、水分、灰分、酸度、脂肪、维生素的测定、食品中硝酸盐和亚硝酸盐的测定、食品中山梨酸的测定、酱油中氨基酸态氮的测定、饮料中防腐剂的测定 |
| 5 | 仪器分析实验室 | 仪器分析技术、化工产品分析技术、工业分析检验技能竞赛、药品分析技能竞赛 | 紫外分光光度法测定有机物的含量、有机化合物的色谱分析、火焰原子吸收法测定自来水中镁的含量、仪器故障的排查、乙酸的电位滴定分析及其离解常数的测定、紫外分光光度法测定邻二氮菲的含量、荧光分光光度法测定维生素B2的含量、乙醇中微量水分的测定（工作曲线法）、药品含量的检测（高效液相法）工业碳酸钠中铁含量的测定 |
| 6 | 科研工作室 | 教师科研、学生技能竞赛 | 科研项目、技能竞赛项目 |
| 7 | 天平室 | 实验课程、竞赛 | 称量 |
| 8 | 高温室 | 药品烘干、相关重量法实验项目 | 烧失量的测定；硫酸盐含量的测定；煤中水分的测定、煤中灰分、挥发分、全硫量的测定；硫酸钾肥料中钾含量的测定（四苯硼酸钠重量法）；检测盐酸产品中的残渣 |
| 9 | 无菌室 | 生物学、药品质量检测技术、药品分析技能竞赛 | 酵母菌形态观察、干热灭菌及高压蒸汽灭菌、显微镜直接计数法、无菌操作工作台的使用等 |
| 10 | 实验准备室 | 实验员准备实验仪器、药品、配制试剂 | 各实验项目课前准备 |
| 11 | 药品室 | 规范储存化学药品 | 各实验所需的化学药品与试剂 |

化学工程系实训室基本配套实训设备采购项目购置清单预算

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号（主要技术参数） | 数量 | 单价 （元） | 单价来源 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台、药品柜、通风化学实验室设备、紧急洗眼器、仪器柜、试剂架、通风柜、水槽台、天平台、通风排气系统、无菌室等 | 详见2021年化学工程系新区实训室建设方案与报价 | 详见附件 | 详见附件 | 询价 相关兄弟院校报价 | 约3800000 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 3800000 |

附件：2021年化工系新校区实训室基本配套设备采购项目名称、数量及规格、技术参数要求

| 附件：2021年化工系新校区实训室基本配套设备采购项目名称、数量及规格、技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （具体详见：1-1实验室台柜设备系统技术参数要求、1-2实验室通风系统技术要求） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 规格、型号及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1 | 中央台 | 规格：长L×宽W（≤1500mm）×高H（≤850mm），钢木结构 | m | 230.000 | 0.310 | 71.300 |
| 2 | 边台 | 规格：长L×宽W（≤750mm）×高H（≤850mm），钢木结构 | m | 199.300 | 0.155 | 30.892 |
| 3 | 中央台试剂架（单层） | L*300*500mm 含试剂架插座 铝合金立柱，玻璃层板 | m | 100.500 | 0.072 | 7.236 |
| 4 | 中水槽+三联水龙头+滴水架 | 550*450*310mm水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，陶瓷阀芯,PP滴水架 | 套 | 89.000 | 0.084 | 7.476 |
| 5 | 中水槽+三联水龙头 | 550*450*310mm水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，陶瓷阀芯 | 套 | 2.000 | 0.078 | 0.156 |
| 6 | 大水槽+三联水龙头+滴水架 | 800*460*325mm水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，陶瓷阀芯,PP滴水架 | 套 | 2.000 | 0.090 | 0.180 |
| 7 | 小水槽+三联水龙头 | 430*320*270mm水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，陶瓷阀芯 | 套 | 5.000 | 0.072 | 0.360 |
| 8 | 小水槽+三联水龙头+滴水架 | 430*320*270mm水槽采用PP材质，三联水龙头采用塑料水嘴，陶瓷阀芯,PP滴水架 | 套 | 2.000 | 0.078 | 0.156 |
| 9 | 双口洗眼器 | 桌面型双口洗眼器 | 套 | 22.000 | 0.050 | 1.109 |
| 10 | 不锈钢工作台 | L*750*850mm | m | 2.500 | 0.198 | 0.495 |
| 11 | 不锈钢货架 | 优质不锈钢框架，标配4层活动不锈钢层板 | m | 12.000 | 0.168 | 2.016 |
| 12 | 高温矮台 | L*800*500mm钢木结构 | m | 8.400 | 0.175 | 1.470 |
| 13 | 全钢通风柜 | L*800*2350mm全钢结构 | 套 | 26.000 | 1.140 | 29.640 |
| 14 | 防爆柜 | 1090*460*1650mm,全钢结构，带电子锁 | 套 | 2.000 | 0.650 | 1.300 |
| 15 | 更衣柜 | 900*450*1800mm铝木结构，双开门，内置挂衣杆及一层层板 | 套 | 5.000 | 0.175 | 0.875 |
| 16 | 器皿柜 | 900*450*1800mm铝木结构，带层板 | 套 | 47.000 | 0.185 | 8.695 |
| 17 | 试剂柜 | 900*450*1800mm铝木结构，带层板，带锁 | 套 | 11.000 | 0.180 | 1.980 |
| 18 | 药品柜 | 900*450*1800mm铝木结构，带层板 | 套 | 8.000 | 0.180 | 1.440 |
| 19 | 易制毒柜 | 全钢结构，带电子锁 | 套 | 2.000 | 0.900 | 1.800 |
| 20 | 天平台 | L*600*850mm全钢结构 | 张 | 32.000 | 0.288 | 9.216 |
| 21 | 插座线盒 | 实验室专用电源盒插座 | 套 | 879.000 | 0.008 | 7.032 |
| 22 | 实验凳 | 钢制框架，标准实验凳 | 张 | 573.000 | 0.020 | 11.689 |
| 23 | 万向抽气罩 | PP材质 | 套 | 52.000 | 0.090 | 4.680 |
| 24 | 讲台 | L*600*1100mm 材质同上边台 | m | 18.200 | 0.165 | 3.003 |
| 25 | 讲台垫 | 全木结构，采用18mm优质三聚氰胺中密度板。 | 套 | 7.000 | 0.084 | 0.588 |
| 26 | 紧急喷淋洗眼器 | 走廊位置紧急喷淋洗眼器，不锈钢材质，表面抛光处理 | 套 | 3.000 | 0.384 | 1.152 |
| 27 | 仪器台 | 规格：长L×宽W（≤800mm）×高H（≤850mm），钢木结构,材质同上中央台 | m | 40.850 | 0.174 | 7.108 |
| 28 | 仪器转角台 | 规格：长L（≤1050mm）×宽W（≤1050mm）×高H（≤850mm）,钢木结构,材质同上中央台 | 张 | 3.000 | 0.160 | 0.480 |
| 29 | 气瓶柜 | 全钢结构，双瓶内置钢瓶固定装置，带气体泄漏报警 | 套 | 4.000 | 0.230 | 0.920 |
| 30 | 资料柜 | 900*450*1800mm铝木结构，上柜门板内嵌玻璃，标配二层层板，下柜门为三聚氰胺中密度板，标配一层层板 | 套 | 8.000 | 0.180 | 1.440 |
| 31 | 桌上型通风罩 | L*1500*1500mm钢玻结构 | m | 28.500 | 0.760 | 21.660 |
| 32 | 原子吸收罩 | SUS304不锈钢结构 | 套 | 1.000 | 0.236 | 0.236 |
| 33 | 阻燃PP风管 | 国标制造 | m² | 835.000 | 0.033 | 27.388 |
| 34 | 阻燃PP风管管件 | 弯头，三通，变径 | 项 | 1.000 | 2.590 | 2.590 |
| 35 | 70℃防火调节阀 | 1400*700mm | 个 | 2.000 | 0.349 | 0.697 |
| 36 | 70℃防火调节阀 | 500*300mm | 个 | 2.000 | 0.053 | 0.105 |
| 37 | 70℃防火调节阀 | 600*300mm | 个 | 2.000 | 0.063 | 0.126 |
| 38 | 70℃防火调节阀 | 600*400mm | 个 | 1.000 | 0.084 | 0.084 |
| 39 | 70℃防火调节阀 | 500*400mm | 个 | 1.000 | 0.070 | 0.070 |
| 40 | 70℃防火调节阀 | 700*400mm | 个 | 1.000 | 0.098 | 0.098 |
| 41 | 70℃防火调节阀 | Ф315 | 个 | 1.000 | 0.036 | 0.036 |
| 42 | PP电动风阀 | Ф315 | 个 | 20.000 | 0.076 | 1.520 |
| 43 | PP电动风阀 | Ф250 | 个 | 26.000 | 0.064 | 1.672 |
| 44 | PP手动风阀 | Ф110 | 个 | 54.000 | 0.013 | 0.702 |
| 45 | PP手动风阀 | Ф160 | 个 | 45.000 | 0.019 | 0.842 |
| 46 | PP手动风阀 | Ф250 | 个 | 26.000 | 0.027 | 0.689 |
| 47 | PP手动风阀 | Ф315 | 个 | 20.000 | 0.026 | 0.514 |
| 48 | PVC线管 | φ20 | 米 | 960.000 | 0.001 | 1.152 |
| 49 | 变频控制箱 | 变频控制箱，远控，变频调节风机，故障旁路切换，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范，负责排风机的配电及控制，含变频器30kw | 套 | 2.000 | 3.510 | 7.020 |
| 50 | 变频控制箱 | 变频控制箱，远控，变频调节风机，故障旁路切换，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范，负责排风机的配电及控制，含变频器7.5kw | 套 | 4.000 | 1.350 | 5.400 |
| 51 | 玻璃钢离心风机 | 风量：10400m³/h,余压1450Pa,变频电机功率：7.5kw | 套 | 1.000 | 1.395 | 1.395 |
| 52 | 玻璃钢离心风机 | 风量：10500m³/h,余压1450Pa,变频电机功率：7.5kw | 套 | 2.000 | 1.395 | 2.790 |
| 53 | 玻璃钢离心风机 | 风量：10800m³/h,余压1450Pa,变频电机功率：7.5kw | 套 | 1.000 | 1.395 | 1.395 |
| 54 | 玻璃钢离心风机 | 风量：32250m³/h,余压1450Pa,变频电机功率：30kw | 套 | 2.000 | 6.100 | 12.200 |
| 55 | 电缆 | ZC-YJV3x4 | 米 | 80.000 | 0.002 | 0.184 |
| 56 | 电缆 | ZC-YJV4*16+1*10mm2 | 米 | 70.000 | 0.015 | 1.064 |
| 57 | 电缆 | ZC-YJV4*6mm2 | 米 | 140.000 | 0.006 | 0.826 |
| 58 | 防爆轴流风机 | Q=300m³/h,风压100Pa,电压220V，功率0.1kw，定频电机 | 台 | 2.000 | 0.193 | 0.386 |
| 59 | 房间排风百叶 | 600*600mm | 个 | 3.000 | 0.021 | 0.063 |
| 60 | 风管软接 | 与风机进风口配套 | 套 | 6.000 | 0.050 | 0.298 |
| 61 | 风管支吊架 | 用于支撑风管 | 套 | 256.000 | 0.018 | 4.480 |
| 62 | 风机支架 | 用于支撑风机 | 套 | 6.000 | 0.088 | 0.527 |
| 63 | 辅材 | 蛇皮软管、线扣、底盒、五金配件 | 项 | 1.000 | 5.678 | 5.678 |
| 64 | 管道静压传感器 | 可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-500Pa,4-20mA,24VDC | 套 | 6.000 | 0.351 | 2.106 |
| 65 | 活性炭吸附箱 | 处理风量：32250m³/h， | 套 | 2.000 | 7.488 | 14.976 |
| 66 | 减震器 | 100kg | 个 | 16.000 | 0.014 | 0.224 |
| 67 | 减震器 | 150kg | 个 | 8.000 | 0.020 | 0.156 |
| 68 | 金属桥架 | 100*50mm | 米 | 210.000 | 0.012 | 2.520 |
| 69 | 铝箔 | 铝箔纸，外保温，包覆PP风管 | m² | 186.000 | 0.012 | 2.232 |
| 70 | 设备基础 | 风机基础/活性炭基础 | 套 | 4.000 | 0.468 | 1.872 |
| 71 | 设备基础 | 风机基础 | 套 | 4.000 | 0.235 | 0.940 |
| 72 | 消音器 | 1100*900mm | 套 | 2.000 | 0.670 | 1.340 |
| 73 | 消音器 | 700*500mm | 套 | 4.000 | 0.338 | 1.351 |
| 74 | 信号线 | RVB-3x0.5线 | 米 | 880.000 | 0.001 | 0.616 |
| 75 | 洁净系统配套 | 二层无菌室配套隔断，PVC地面，PVC吊顶，彩钢板门窗 | 项 | 1.000 | 13.300 | 13.300 |
| 76 | 空调机组 | 净化空调机组风量：3300m³/h，制冷量：26.4KW,制热量：28kw，加热量：6kw | 套 | 1.000 | 10.800 | 10.800 |
| 77 | 高效排风机组 | 风量：1000m³/h | 套 | 1.000 | 1.153 | 1.153 |
| 78 | 空调铜管 | 含冷媒铜管及铜管保温、信号线 | m | 20.000 | 0.025 | 0.500 |
| 79 | 冷凝水排水管 | 空调冷凝水排水管，PVC | m | 20.000 | 0.002 | 0.036 |
| 80 | 镀锌钢板风管及法兰吊件 | 镀锌钢板风管及法兰吊件固定件 | m2 | 160.000 | 0.009 | 1.360 |
| 81 | 橡塑保温 | 绝热厚度:25mm，含保温胶 | m2 | 160.000 | 0.008 | 1.344 |
| 82 | 高效送风口 | L=1000m3/h | 套 | 2.000 | 0.150 | 0.299 |
| 83 | 高效送风口 | L=500m3/h | 套 | 2.000 | 0.111 | 0.221 |
| 84 | 多页调节阀 | 规格：300*200mm | 个 | 2.000 | 0.032 | 0.064 |
| 85 | 多页调节阀 | 规格：200*200mm | 个 | 2.000 | 0.021 | 0.042 |
| 86 | 铝合金单层排风百叶 | 规格：300*300mm 带过滤网 | 个 | 4.000 | 0.020 | 0.078 |
| 87 | 新风防雨百叶 | 规格：定制0.6m2 带防虫过滤网 | 个 | 1.000 | 0.104 | 0.104 |
| 总计（万元） |  | 大写（人民币）：叁佰柒拾柒万肆仟零肆拾元整 |  |  |  | 377.404 |

1-1实验室台柜设备系统技术参数要求

1、实验台

1.1、通用技术要求

1.1.1、实验室台柜（含中央台、边台、仪器台等）采用钢木材质，外型尺寸：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤ 1mm；

1.1.2、部件表面必须经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度50μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，喷涂颜色可根据家具制造商的标准色卡由用户同意选择。

1.1.3、金属外观要求检测：管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭；焊接表面波纹均匀、高低之差不大于1mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象；喷涂层应无漏喷、锈蚀，喷涂层光滑均匀、色泽一致、应无流挂、皱皮、飞漆等缺陷。

1.1.4、安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头。

实验台技术要求：

1.2、主体材质要求：

1.2.1、边台、中央台等实验台台面要求耐化学腐蚀性能优越，抗刮痕，必须采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯理化板。边缘背边加工带止水槽，打磨,呈弧型，总厚度为25.4mm。台面应保持水平，拼接台面应保持在一个平面内。（提供符合要求的实芯理化板样品）

★（1）耐腐蚀性能优越，台面理化性能需通过第三方质量监督检测中心检测”参照GB/T17657-2013进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中磷酸（85%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、硫酸（77%）、盐酸（37%）、氢氟酸（40%）、氢氧化钠（40%）、氨水（25%）、甲酸（90%）、冰醋酸、双氧水（3%）、甲醛（37%）、王水、次氯酸钠、硫化钠饱和液等不少于69种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化

（2）台面通过第三方质量监督检测中心承重性能检测， 载荷性能符合GB/T10357.1-1989《家具力学性能试验桌类强度和耐久性》中的要求，水平载荷试验、垂直载荷试验、持续垂直静载荷的检测结果均为合格。

▲（3）台面需通过第三方检测不少于23项物理性能符合GB/T7911-2013中技术出具“抽样检验”报告”，其中耐沸水、耐干热（180℃）、耐香烟灼烧≥5级，耐磨转数≥1200转，防静电性能达到1.1x109Ω。

▲（4）台面需提供由第三方质量监督检测中心出具的型式检验报告（委托抽样型）；报告中检验项目包含有：甲醛释放量、压划痕性能、耐沸水性能、耐干热性能、燃烧性能等。经GB18580-2001标准检测，甲醛释放量（气候箱法）检测结果≤0.049 mg/m³；经GB/T7911-1999标准检测，表面耐磨性能大于三级，抗大球冲击凹痕直径≤4mm；抗拉强度≥71pa，燃烧性能符合GB8624-2012标准中B1级建筑材料要求。

（5）台面抗菌性能要求需符合SGS国际通用标准，其中大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌等菌种的抑菌率达到99%以上；

（6）要求台面材料厂家持有SEFA证书、PEFC证书，FSC证书，中国质量检验协会团体会员单位证书并通过ISO4001/9001认证。

★（7）为防止仿冒，产品背面需有清晰的品牌防伪标识，有荧光防伪标识，验收能通过紫光灯照射查验真伪。

材料必须符合以上技术参数及要求：需提供符合以上（1-7）条要求，投标供应商须提供第三方机构出具的检测报告复印件和质量承诺书予以佐证。

1.2、钢制框架：桌面可承载平均荷重不少于300kg/m2，集中荷重不少于250kg，且荷重后不得产生3mm以上的变形或弯曲。

C型钢架：采用40mm*60mm*1.5mm厚冷轧板方管焊接制造。

1.3、柜体：

a、采用不低于15mm厚优质专用板材，双面粘贴三聚氰胺板，所有断面都采用密封性强、防水性好、外形美观经久耐用封边。所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

b、实验室家具所用抽屉要明确抽屉高度、抽屉拉出比例以及抽屉承重，抽屉拉出比例至少占其长度的80%，安装好的抽屉滑轨承重力需达20kg以上。

1.4、门面板/抽屉面板：

采用18mm厚优质专用中密度板材，双面粘贴三聚氰胺板，PVC防水封边，柜体间转角将根据产品的内部结构，采用三合一锁件结构连接。结构稳固、承重性能好且易于拆迁，利于在实验室的特殊工作环境。

1.4.1须提供由具有检验检测资质机构出具的中密度板检测报告（符合GB/T 11718-2009标准）复印件给予佐证以下（1）至（9）参数。

（1）含水率(%)：3.0～13.0。

（2）密度（g/cm3）：0.65～0.80。

（3）板内密度偏差(%)：±10.0。

（4）吸水厚度膨胀率(%)：≤12.0。

（5）内结合强度（MPA ）：≥0.45。

（6）表面结合强度（MPA ）：≥0.90。

（7）静曲强度（MPA ）：≥24.0。

（8）弹性模量（MPA ）：≥2300。

（9）甲醛释放量（mg/100g）：E1:≤9。

1.5、拉手：为铝型材暗拉手，模具成型，不凸出于门、屉面外，安装结构牢固、美观、耐用、防腐易清洁。

1.6、铰链：采用 110度铰链，开启十万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。

1.7、滑轨：

a.采用三节式静音滑轨，表面镀锌处理，达到抗腐蚀效果。滑轨经省级或以上质检部门检测，符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准,金属涂层耐腐蚀，在24h乙酸盐雾试验下且技术要求不低于7级。须提供滑轨满足此要求的检测报告。

b.运动负重≥35kg（≥100000次）。

1.8、可调地脚：采用专用优质地脚(可调节0～15mm)，外加防腐防尘伸缩保护套。

2、实验台通用配件：

2.1、三口水龙头：

主体材质：加厚铜质；涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线； 陶瓷阀芯：使用寿命开关≥50 万次，静态最大耐压≥35 巴；可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器；开关旋钮，高密度 PP，复合人体工学设计，轻便快捷。

投标人须提供符合实验龙头通过GB18145-2014和GB25501-2010标准检验且所检项目符合标准要求的检测报告加以佐证。

投标人须提供符合 QB/T1334-2013（条款 7.1.1、7.7.1、7.7.2、7.8.1、7.9.1、7.9.2、7.9.3）标准合格有效的检测报告复印件加以佐证。

2.2、PP水槽

水槽：采用实验室专用 PP 耐酸碱水槽，优质 PP 一体成型三件组合式，厚度≥5 mm ，防 酸碱耐腐蚀，耐热及有机溶剂，具有弹性。具有 PP 落水头，其内并附有 PP 滤水垫片，PP 滤水提笼及塑料水盖。另配 PP 材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能；PP水槽通过不少于15种的化学试剂耐腐蚀检测按照GB/T11547-2008标准进行检验，且检验结果必须是表面无变化。投标人须提供符合上述参数的检测报告复印件加以佐证。

2.3、滴水架：

采用灰白色PP棒(PP棒不少于30个)+基材采用PP材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、配备废液引流管，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用，滴水架各项性能：（1）本体挂拉强度(kgf)采用万能试验机，测试达到合格要求；（2）抗拉强度(kgf/cm2)采用ASTM D638-03试验方法，试验达到合格要求；（3）抗弯强度(kgf/cm2)采用ASTM D790-03试验方法，试验达到合格要求；（4）承重测试(N)采用实验室方法测试结果达到68且合格。投标人须提供符合上述参数的检测报告复印件加以佐证。

2.4、洗眼器：

加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开，水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次性完成。控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭，供水软管：软性 PVC 管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。水压：最大耐水压7bar。

2.5、排水管件：

工程内容包含水槽、通风柜给水和其他给排水系统、管路安装；

水槽为化学实验室防酸碱抗腐蚀材质，给水龙头为倒U型实验室专用球阀单口龙头；给水管采用PP-R管。排水管采用U-PVC管，须有防臭存水弯设计。洁净室内设洁净地漏，有防臭设计。

投标人应考虑实验室房间给水、排水。所有水源引到水槽区域，应到现场进行踏勘，否则造成的损失应由投标人承担。

2.6、插座：

独立式插座盒，可适用任何仪器的插头。电源插座安装基座盒要求：采用优质高密度聚丙稀（PP）材质注塑一体成型，安装牢固，绝缘性好，无漏电等安全隐患。线盒正面采用斜面式设计，便于安装更换电源插座及适合多种类仪器插头的插拔使用。采用优质多功能双连式电源插座，10A/16A（选配）/220V，适合多种仪器插头，能够满足国标和欧标双标准使用。实验室专用金属线盒。防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，配置防护等级为IP44的实验室专用插座；外形美观，设计人性化。线盒经国家级检测中心检测和酸性盐雾试验，符合国家GB/T10125-2012标准。提供国家级金属线盒相应检测报告复印件作为佐证材料。

2.7、紧急冲淋洗眼器：

（1）所有部件为采用优质304不锈钢烤漆。

（2）涂层：高亮度环氧树脂烤漆涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射。

（3）冲淋器：采用不锈钢；用于冲淋全身，冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。

（4）洗眼器：采用304不锈钢；符合人体工学原理设计，用于清洗眼部、面部、手部等部位；洗眼器开关球阀能在1秒内快速启动。

（5）洗眼喷头：高密度PP材质，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂质。

（6）壁式支架：采用304不锈钢，防止使用时发生摇晃。

（7）脚踏板：采用304不锈钢，控制洗眼开关。

（8）技术指标：a）适用水压：4KG；b）冲淋头流量：标准水压下，18分钟内，冲淋头流量均可达到75.7升/分钟左右；c）冲淋头水散开范围：标准水压下，在离固定底座1820㎜水平面处，冲淋头流出的水散开的范围为￠500㎜左右；d）洗眼喷头流量：标准水压下，18分钟内，洗眼喷头流量均可达到1.5升/分钟左右。

（8）洗眼器必须满足以下性能：a洗眼器性能：确保以足够低的速度同时向双眼施加受控流量的冲洗液，防止对使用者造成伤害；b喷头流量：应能将冲液输送到眼睛及脸上，流量至少11.4L/min,并保持15秒；c控制阀性能：打开设备的阀门，并确认其在1S内完全打开，并保持打开状态；d密封性能：洗眼器连接好后关闭阀门，目视检查管道是否会泄漏(压力：1.1Mpa，持续时间2min)。投标人须提供符合上述参数的检测报告复印件加以佐证。

3、试剂架

3.1、试剂架立柱：采用铝制立柱，表面经酸洗、磷化、均匀环氧树脂粉末静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。

3.2、层板：选用10mm厚单面磨砂钢化玻璃，防滑，易清洁。

3.3、护栏：试剂架层板双侧设有Φ12 mm304不锈钢护栏，防止器皿及药品滑落，可拆卸。

4、天平台

4.1、台面：采用18mm厚大理石，稳定性良好，其特殊的沉稳结构能有效缓解外来振动的影响，达到最佳防震效果。

4.2、框架：采用40*60*1.5厚方型钢管，一级低碳冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷漆80μm厚工业类金属家具环氧树脂粉末。

4.3、地脚：采用专用防震地脚，达到减震级别。

5、更衣柜

5.1、框架部分：采用≥27㎜×27㎜铝合金方形框架制作，经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥20㎜×20㎜方形铝合金型材制作，柜体间转角处由模具开发专用PVC连接。

5.2、柜体：柜体采用12㎜厚时尚灰色高强压三聚氰胺密度板，并以/1mmPVC封边条进行封边处理。

5.3、配件：采用三件套膨胀型连接件， PVC封边条，不锈钢工字型拉手，无噪音定位铰链。

5.4、门板：采用18mm的对开门,并以2mmPVC封边条进行封边处理，配置锁具。

5.5、铰链：采用110度铰链，优质合金材质，开合最少达十万次以上，达到国际五金行业标准。

5.6、把手：采用铝合金C型拉手，简洁大方，美观时尚。

5.7、柜体内置挂衣杆。

5.8、地脚：水平可调地脚高度0—15mm。

6、药品柜、试剂柜、资料柜

6.1、框架：采用27×27mm铝型材框架制成，铝型材表面经环氧粉沫喷涂处理，柜体间转角外由模具开发专用合金连插件连接。

6.2、门板：上部采用5mm玻璃视窗，下部采用18mm厚优质专用板材，外贴实验室专用三聚氰胺板，周边以2mm厚PVC封边条封边。

6.3、柜体：采用12mm优质专用板材，表面贴三聚氰胺板，周边采用1mm厚PVC封边条封边处理。

6.4、层板：采用18mm厚的优质专用板材，表面贴三聚氰胺板，周边采用1mm厚PVC封边条封边处理。

6.5、铰链：采用110度铰链，优质合金材质，开合最少达十万次以上，达到国际五金行业标准。

6.6、把手：采用铝合金C型拉手，简洁大方，美观时尚。

6.7、地脚：水平可调地脚高度0—30mm。

7、器皿柜

7.1、框架：采用≥27㎜×27㎜铝合金方形框架制作，经环氧树脂喷涂处理，连接杆采用≥20㎜×20㎜方形铝合金型材制作，柜体间转角处由模具开发专用PVC连接。

7.2、柜体：采用≥12㎜厚灰色三聚氰胺中密度纤维板，并以2mm厚PVC封边条进行封边处理。

7.3、配件：采用三件套膨胀型连接件， PVC封边条，C字型拉手，110度铰链。

7.4、背板：采用12㎜厚灰色中纤板，三聚氰胺双贴面。

7.5、层板：采用PP材质边框5mm厚PP材质冲孔层板，共四层，可根据要求定做各种规格孔径。柜内设PP材质接液槽用于接盛残水，利于柜体保持清洁干燥。

7.6、门板：上下采用5㎜厚透明玻璃对开门。

7.7、地脚：水平可调地脚高度为0-15mm。

8、全钢通风柜

8.1、整体结构为全钢结构。

8.2、柜体：基材采用1.0mm厚优质低碳冷轧钢板（SPCC），表面经酸洗，磷化，防腐，防锈处理后静电喷涂80μm厚工业类金属家具环氧数字粉末，固话温度200℃，防腐、防潮、耐高温以及耐磨。

8.3、台面部分：采用同实验台12.7mm厚实芯理化板材质要求。

8.4、立柱：采用1.0mm厚的优质冷轧板，表面表面环氧树脂静电粉末喷涂防腐处理，根据流体力学及空气动力学原理设计，既确保气流顺畅、平稳通过又防止柜内气流产生紊流。分段式功能盖板可拆卸式设计或其他设计功能，可方便检修控制面板及各种水电气路。

8.5、内衬板、导流板：采用5mm厚优质抗倍特板，耐化学性及耐磨性好，能有效抑制细菌滋生。三段式导流设计，可使排气分布均匀无死角，确保不同比 重的气体均能有效排出。

8.6、视窗：采用5mm厚安全钢化玻璃，不易碎裂的同时可以提供最佳视角以监控实验全程。

8.7、调节门及滑槽系统：铝合金调节门框及滑槽系统，表面环氧树脂喷涂防腐处理。调节门采用单一配重设计，可轻易悬停于任何位置，配重悬吊钢索为∮3mm的SUS304不锈钢钢索，每条钢索能承重150kg。滑槽系统与视窗结合平稳，顺畅，移动调节门时施力0.5KG。并可任意停留在行程中的任一位置。移门的关闭配有橡胶缓冲垫。或采用滑轨为抗腐蚀专用型材料，移门能够轻松上下移动；移门的关闭有橡胶缓冲装置；移门拉手和移门同宽，移门拉手使用经环氧树脂喷涂的优质冷轧板材料制成；移门采用无金属材料外漏的同步皮带，避免金属材料产品长期使用在实验室恶劣环境中造成的腐蚀，确保操作人员的安全。

8.8、拉手：圆弧型铝合金把手，表面环氧树脂喷涂防腐处理。轻松开关视窗，同时预留下通风口，可保证在视窗关闭时的补风需要。符合人体工程学及流体力学原理，改变气流方向，协助排尽台面附近有害气体，保证气流顺利通过并有效降低扰流。

8.9、集气罩：为减少静压损失及通风噪音，在通风柜排气口采用锥型设计，折边法兰连接，减少气体扰流整体PP材质；

★PP 板经国家级检测中心检测，耐 98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸等多种酸碱，投标人提供 PP 板符合上述参数的合格有效检验报告复印件加以佐证。PP 板经国家级检测中心检测，符合 GB/T2406.2-2009 标准，测试结果氧指数为 53.3，投标人提供 PP 板符合上述参数的合格有效检验报告复印件加以佐证。

8.10、照明：通风柜照明灯具安装在通风柜顶部，用钢化防爆玻璃与柜体内部隔离。除可避免与柜内气体接触外，并可于意外发生时具上方泄压功能以降低正面之危害程度。配置30瓦LED灯管，确保工作面照度300Lux。附全罩式ABS工程塑料灯罩，防尘、防潮、防腐。

8.11、插座：采用多功能五孔插座，适合各种国产及进口仪器插头，电缆采用符合CCC认证的BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线。

8.12、保护装置：IP67防水等级ABS工程塑料配电箱内置断路器，提供漏电，过载，短路等保护功能。

8.13、小水槽：带1套PP小水槽，外尺寸：260*140*220mm，内尺寸：220*100*170mm。

8.14、水嘴：采用实验室专用单口水嘴。阀体采用加厚铜质，陶瓷阀芯，外部高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热。

8.15、排气管道：高分子复合材料，具有耐腐蚀性能。

8.16、技术指标：噪音：≤62db（国标）；风速：≥0.5m/s三段式排风。

7、万向排风罩

7.1、万向抽气罩为移动式规格（圆形，吸风罩口直径为350mm），管路直径为110mm。

7.2、万向抽气罩风速要求为0.5m/s，（总排风量按风罩下部的圆形直径350mm，和风速0.5m/s计算排风量）。材质为聚丙烯材质。

7.3、伸缩型，吸顶式，配有:

关节：高密度PP 材质，可360 度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。

关节松紧旋钮：高密度PP 制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。

关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。

支撑弹簧/关节连接杆：304 不锈钢。

气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。

杯形集气罩：直径350mm，高密度PP 制成。

伸缩导管：直径72mm

8、货架

8.1、主体材质：主体立柱采用≥1.0mm厚304不锈钢折弯而成，不锈钢拉丝处理。

8.2、结构：每层有托底横梁，不锈钢拉丝处理。

8.3、层板：采用≥1.0mm厚304不锈钢拉丝处理。带4块活动层板，底层宽500mm或800mm。

9、实验凳

主体采用1.0mm厚钢制框架，凳面采用20mm厚实木多层板。

10、高温矮台

10.1、台面部分：采用≥20mm厚优质黑色大理石台面。

10.2、框架：采用≥40*60，壁厚≥1.5mm口字型结构，承重能力强,表面均经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱。表面经过酸洗、磷化后，再静电喷涂一层具有优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉末。钢管经国家级检测中心检测和酸性盐雾试验，符合国家GB/T 10125-2012标准，乙酸盐雾试验24小时后，表面无生锈、起泡、变色、开裂等破坏现象。

10.3、地脚：柜底配四个钢制可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。

11、不锈钢工作台

4.1、基本要求：304#不锈钢结构，抗菌、耐腐蚀。

4.2、技术参数：采用全不锈钢结构,台面内包夹板,总厚度为18mm,底面用1.0m/m304#不锈钢板封闭,台脚为304#不锈钢管并带可调脚，承载性好，牢固。边角打磨光滑，无毛刺，易清洁，抑菌，持久耐用。

# 12、易制毒柜

12.1、柜体和门板均由双层1mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层。
 ▲12.2、每台产品配置两块由双层镀锌钢板制作的层板，承载面采用波浪形加固设计，单块层板的承载量不小于200kg。层板上配置PP材质托盘，防止试剂倾倒泄漏。提供CNAS或CMA认证检测机构出具的镀锌层板承重检测报告，加盖制造商公章。
   12.3、防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔6.5cm。
   12.4、柜体左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生。
   12.5、环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理，柜体内外表面光亮，喷涂均匀，无锈点，无毛刺。

★12.6、托盘：配备PP聚丙烯防泄漏托盘，PP板材通过CMA及CNAS认证检测机构检测。其中板材负荷变形温度不低于142℃（ISO 75-1：2013 & ISO75-2:2013 方法B），维卡软化温度不低于94℃（ISO 306：2013 方法 B50）。提供检测报告复印件，加盖制造商公章。

▲12.7、锁具：配备B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理。机械锁符合公安部针对易制爆危化品储存柜的GA/T 73相关要求，通过专业检测认证。投标提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告复印件。

12.8、2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范；

12.9配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；

12.10、连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障；

12.11、采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。

13、防爆柜

13.1、柜体和门板均由双层1mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层；
  ▲13.2、每台产品配置2块层板，层板采用双层镀锌钢板，承载面采用独有的波浪形加固设计，单块层板的承载量不小于200kg。提供CNAS及CMA认证检测机构出具的镀锌层板承重检测报告，加盖制造商公章。
   13.3、独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔6.5cm；
   13.4、柜体左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生；
   13.5、环氧树脂粉末涂料静电喷涂处理，柜体内外表面光亮，喷涂均匀，无锈点，无毛刺；
  ▲13.6、锁具：柜内存放易制爆试剂，配备B级机械钥匙锁及高保密性电子密码锁，实现双人双锁管理。机械锁符合公安部针对易制爆危化品储存柜的GA/T 73相关要求，通过专业检测认证。投标提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告复印件。

▲13.7、储存柜依照GB/T 10125-2012进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级。提供CNAS及CMA认证检测机构出具的检测报告，加盖制造商公章。

13.8、51mm深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范；

13.9、配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；

13.10、连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障；  
    13.11、采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致。

14、桌上型通风罩

采用1.0mm优质冷轧钢板，内嵌5mm厚的钢化玻璃通透设计，钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷涂防腐处理喷涂，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点，顶部预留洞口。

15、原子吸收罩

采用优质304不锈钢板制作，根据实验需要，吸收罩可在一定范围内任意调节高度，以方便使用。不锈钢导风管采用不锈钢制作，管颈装有伸缩节风阀，上下高度可调节。

特点：主体采用不锈钢，便于清洁，内置无级调风装置，排风性能稳定，耐高温、抗腐蚀性强。

16、气瓶柜

16.1、全钢结构；

16.2、柜体材质：整体采用1.0mm厚镀锌钢板，表面经EPOXY环氧树脂喷涂处理，进烘箱高温固化。耐酸碱、耐腐蚀，外观浑然一体，整体美观大方，且不变形，具有很强的抗压强度。
    16.3、柜体为整体结构，增强柜体承重力，外侧无焊接、打磨点，柜体内部平整，无凹凸死角现象。
    16.4、柜门：门型为双开门，门板为双层结构，带钢化玻璃透明视窗
    16.5、合页采用不锈钢材质，开启角度≥135度，由模具加工，确保每个合页的同一性。
    16.6、配置：工业专用连杆锁，采用车床车制圆钢铰链，经磷化处理，环氧树脂喷涂。左右两侧开线管孔，便于气瓶气管及报警器与相关设备或电源连接；
    16.7、活动翻板：采用3mm厚度花纹钢板，表面磷化处理（对钢板去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久）表面EPOXY环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。配合SUS304不锈钢铰连使用，便于气瓶的装卸。
    16.8、柜内配备有防倒钢链以固定气瓶，踏板采用钢制踏板，斜坡设计，方便气瓶搬运。
    16.9、根据需要配置可燃气体探测报警器，当柜内传感器检测到气体泄漏时，立即报警。报警器联动排风系统，一旦气体泄漏就会带动风机运转，自动排风，降低气体浓度，增强安全性。

16.10、气瓶柜通过第三方检测机构检测，均符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》，主体结构和底架强度试验在1.0KG/dm㎡的载荷均布加载，以300N力加载，测试≥10次试验后，均符合检测标准。（提供气瓶柜此项要求的相关检验报告）

1-2实验室通风系统技术要求

（一）通风系统相关标准

实验室通风系统属于安装项目，需要遵循国家的相关规章制度，设计方案需要遵循以下规范要求：

《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011；

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GBJ304-2015）；

《简明通风设计手册》；

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

（二）通风系统设计规范及说明

1、风机选型

在本实验室通风系统中，采用优质耐腐蚀玻璃钢风机，完全能够满足系统功能和克服现场大气环境的影响，选择的风机具备下列优点：

风机整体防雨抗晒、耐腐蚀，使用寿命长；风机为玻璃钢材质，本身就有一定消声作用，运行噪声低；风机为离心式，风量大、压力高，高效区平坦、效率高、性能稳定可靠；造型美观大方、安装、使用维护方便。

2、风机参数：

2.1、玻璃钢离心风机技术要求：

（1）通风机：适用一定浓度的腐蚀性气体；耐高温、防腐；风机型号具体根据风量，风压选型。

（2）玻璃钢离心风机噪声及特性曲线比A 声级≦20dB；须提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章；

（3）玻璃钢离心风机轴承温度≦12℃；须提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章；

（4）离心风机振动速度，垂直,振动垂直速度≤1.8mm/s,水平振动速度≤2.0mm/s；须提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章；

（5）离心风机制造厂家通过ISO9001质量管理体系认证，须提供认证证书证明文件复印件并加盖投标人公章。

★（6）投标人提供（2）-（5）检测报告及证书复印件。

2.2、防腐离心风机的安装与使用：

安装要求：

（1）安装风机时，输气管道的重量不应加在机壳上，按图纸校正进风口与叶轮之间间隙尺寸，并且保持轴水平位置。

（2）安装进风口管时，可以直接利用进风口本身的法兰连接，进风口法兰上可任意打孔以配合管道连接。

（3）风机安装后，用手或者杠杆拨动转子，检查是否有过紧或者碰撞的现象，在没有这些现象时方可试转。

风机所采用电机的功率，系指在特定工况下，加上机械损失与应有的储备量而言，并非出风口全开时所需的功率。如风机出风口或入风口不接管或者未加外界阻力而进行空运转，则电机有烧毁的危险。为安全起见，在风机出风口或入风口管路上加阀门，起动电机时将其关闭，运转后将阀门慢慢开启，达到规定工况为止，并注意电机电流量是否超过规定值。

3、本次实验室排风设备主要有：通风柜、万向排气罩、原子吸收罩等。

通风柜是安全处理有害、有毒气体或蒸汽的通风设备，作用是用来捕捉、密封和转移污染物以及有害化学气体，防止逃逸到实验室内，这样通过吸入工作区域的污染物，使其远离操作者，来达到吸入接触的最小化。通风柜内的气流是通过排风机将实验室内的空气吸进通风柜，将通风柜内污染的气体稀释并通过排风系统排到户外后，可以达到低浓度扩散。

万向排气罩、原子吸收罩是进行局部通风的：安装简单、定位灵活，通风性能良好，能有效保护实验室工作人员的人身安全。

4、管路设计

本实验室通风工程圆形风管采用PVC管材，方型风管均采用PP板焊接，所有管道的设计压力均小于1500Pa，属于中低压管路。风管具有防腐等性能，且内壁光滑，外形美观，支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管；根据国家有关标准，风管壁厚如下：

中低压系统圆形风管板材厚度（mm）

| 风管直径D | 板材厚度（mm） |
| --- | --- |
| D≤320 | 4.0 |
| 320＜D≤630 | 5.0 |

根据建筑条件，考虑到室内美观、风管坚固程度及室内噪声的影响，拟定排风系统风管为PVC材质，主风管厚度为δ≥5 mm，支风管厚度为δ≥4 mm，在风管选型中，风管的厚度做了加厚处理，降低噪声及漏风率。

主通风管厚度为δ≥5.1～6.0mm，密度≥1680～1685kg/m³，纵向回缩率为±2%，水平燃烧：符合HB级，垂直燃烧：符合V-O级，拉伸屈服强度：10%氢氧化钠溶液为≥29.5Mpa；10%硫酸溶液为≥29.1Mpa；10%硝酸溶液为≥29.7Mpa。提供符合以上参数要求的相应检测报告。

5、通风控制方式见下：通风柜风量控制原理图

6、通风系统设计要求

6.1、设计参数：

（1）系统工作条件：温度-15至55℃；湿度：≤80%下正常使用。

（2）主风管风速：10-14m/s；支风管风速：8-12m/s；任意一台或多台通风柜的提拉窗开启到最大的时候，面风速为安全面风速：0.5-0.8m/s 。

（3）1500通风柜:风量380-1900 m3/h；

6.2、设计要求：

（1）综合考虑各项因素，采用投资少，运行稳定，费用低，处理效果好的成熟工艺。并能保证使用性能稳定，外观美观，不造成二次污染。

（2）在同房间各通风柜或通风设备尽量经同一管路进行排放，为排除实验室产生的有害气体，实验室通风柜布置要整齐美观，科学规范。室内噪音小。外排废气达到国家对实验室废气排放的要求。

（3）通风系统划分要根据建筑功能、房屋架构和甲方的使用要求，综合技术、经济、管理等因素，还要考虑工艺流程、使用情况及有害气体性质及处理等多种因素进行设计。

（4）通风系统为末端静压定风量变频控制系统(PID变频控制方式)，每个控制点配一个控制面板,开启系统中的任意几个通风末端控制开关，为维持管道内设定的压力平衡,风机均可按对应的设定频率运行，保证通风柜面风速保持0.5m/s±10%左右。

（5）为保证通风设备排风量符合设计要求，并且可以实时调节，每套系统的每个支线管路设手动调节阀,以平衡各通风点的排风量；用户可以选择性的切断室内水平排风管道上的风阀，当一个排风系统中的所述风阀中的一个或多个被关闭或打开的时候，变频器必须有相应的频率变化（及风机转速有明显调整效果）；当一个排风系统中的所述风阀被全部打开或者全部关闭时，变频器的频率变化范围应该达到15～20赫兹的变化量；系统风阀和风机整体联锁，实现气流的有序流动，平衡系统风量，防止气流反串、倒流。

（6）为保证通风设备所需的面风速，减少系统阻力和噪声，降低能耗，风管管径应完全满足管内风速参数要求；通风系统的主管道应由管道井内上引至楼顶风机排放。

（7）每间实验室的通风控制开关均设有启用指示灯。

（8）通风系统整体要求要符合国家相关标准及招标要求。气流组织合理，排气顺畅，无污浊气溢出。排风管道安装合理牢固，材质符合要求。通风柜入口表面平均风速达到使用要求。

（9）通风系统中机电产品均采用高效、低耗的产品。

6.3、管道静压差控制

系统采用静压传感自动变频控制，静压传感自动变频控制可以根据开启通风设备的数量变化，将其感应到的静压转变成4-20mA（或0-10V）的电信号输入变频器从而自动调节风机频率，使风机的抽风量与实际所需排风量相匹配，从而确保排风效果，达到节能节噪的效果；

（1）持续监测管道内的压力变化，通过调节变频器从而调节风机转速来恒定管道内压力；

（2）控制系统在0.1秒内连续探测到压差变化并输出控制信号，直接测量并数字显示管道静压状态；

（3）运行中风机故障停机时，立即发出故障报警信息；

（4）功能要求：①保持恒定的静压力、降低风机成本；②直接的压力测量提供持续准确的测量；③声音及显示报警。④变频排风系统设备材质要求:选用优质的元器件，稳定运行寿命大于5年。

6.4、变频控制方式

①控制器收到一个来自BMS的指令或一个干接点信号输入后，从预定的最低频率开始启动，连续不断地增加输出信号直到风机地运行速度能满足系统对静压的要求。

②控制器探测到静压变化之后，立即改变风机转速维持风道到静压的设定点。

7、减振设计

由于离心风机运行时振动较大，为使风机运行时其振动不至于影响周围环境，必须对风机采取减振措施：风机底座采用混凝土基础，在风机底座与混凝土之间采用弹簧减振器或橡胶减振垫减振。

在风机进风口安装软接头，可使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室。

8、电动风阀

类型：电动密闭碟阀；材质：PVC制作；调节范围：0～90度任意调节；性能：与通风柜控制面板连接，与风机联锁，可实时调节、显示风阀角度，改变系统风量； 配电：电压220V，频率50HZ。

9、软连接

类型：柔性软管; 材质：柔性PVC弹簧管;  厚度：≥4mm;

性能：能补偿轴向、横向、角向热膨胀和安装误差，无反推力，具有消声隔震功能。

10、电线电缆

（1）低压电线和电缆，线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

（2）电线、电缆接线必须准确，并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。

（3）电线电缆符合国家强制性认证标准；

（4）电线电缆应符合国家相应标准。

11、配电箱：

优质品牌配电箱，外壳采用优质冷轧钢板压制而成，后经环氧喷涂制成。

12、防火阀：

所有风管走管时均安装钢制防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。所有风管走管时均安装钢制防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。

13、消声器

类型：阻抗复合式消声器；材质：外壳采用PP制作，内衬消音纤维片或消音棉；

连接方式：法兰连接或承插连接；性能：可有效降低噪声15～20分贝。

14、实验室废气处理

14.1、采用活性炭吸附箱。

14.2、结构合理：吸附芯为笼型结构，具有活性碳纤维用量少，处理风量大的特点；

14.3、吸附率高：由于活性碳纤维的比表面积特性，决定了其吸附率可高达95%以上；

14.4、运行能耗低、费用低：由于活性碳纤维的脱附、再生能耗低，再加上活性碳纤维缠绕芯的气流阻力小、风机功率小，所以在运行中活性碳纤维有机废气净化回收装置的气耗和电耗均比较低。

其工作原理：活性炭产品的性能指标可分为物理性能指标、化学性能指标、吸附性能指标，三种性能．活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。物理吸附主要发生在活性炭去除液相和气相中杂质的过程中。活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。必须指出的是，这些被吸附的杂质的分子直径必须是要小于活性炭的孔径，这样才可可能保证杂质被吸收到孔径中。这也就是为什么我们通过不断地改变原材料和活化条件来创造具有不同的孔径结构的活性炭，从而适用于各种杂质吸收的应用。

15、管道施工要求

15.1、施工要求

（1）室内所有管道全部采用消音PVC管道，内壁光滑，外形美观，不易老化，防腐蚀耐酸碱，法兰连接稳固密闭；

（2）通风管道安装应美观，与吊顶和墙面有机结合；

（3）为了管道的牢固，每隔1米安装一个固定支架。

（4）所有的通风管道美观.

（5）施工中严格遵守操作规程，保证人员跟设备的安全。

15.2、验收标准

（1）整个通风管路美观大方，布局合理，支撑牢固；

（2）所有风阀开关正常；

（3）每个工作口的风速能够达到要求。

16、无菌室

16.1、EPS50岩棉彩钢板隔墙：墙体采用厚度为50mm机制岩棉彩钢板（钢板厚度0.426mm，岩棉容重100KG/m³），宽度为1150mm，长度可根据房间高度自行设计的岩棉彩钢板,配套铝合金配套型材。

16.2、彩钢板吊顶：墙体采用厚度为50mm机制岩棉彩钢板（钢板厚度0.426mm，岩棉容重100KG/m³），宽度为1150mm，板材采用企口式连接，龙骨可采用“古”字型暗藏式龙骨；表面彩钢板厚度为 0.426mm所有墙体与吊顶、墙体与墙体的拐角均为圆弧连接，1.2mm厚的铝合金连接，阴角的曲率半径 50mm，阳角的曲率半径70mm，压条及阴阳角等配件采用相同颜色型材。

16.3、彩钢板单开门：

（1）基材：采用厚度为50mm机制岩棉彩钢板（钢板厚度0.426mm，岩棉容重100KG/m³），宽度为1150mm。

（2）门框：专用铝型材制作，截面50mm,板材厚1.5mm，酸洗磷化环氧树脂喷涂。

（3）五金配件：门底安装升降式密封条，不锈钢分体折手锁，不锈钢门合页安装后与门页门框齐平无凸起，便于清洁；配闭门器。

（4）门上带可视窗，视窗玻璃采用5mm厚钢化玻璃。

玻璃可视窗：铝合金边框，视窗玻璃采用5mm厚钢化玻璃。

16.4、铝合金隔断：框架采用铝合金玻璃隔断，嵌入式6mm钢化玻璃。

16.5、传递窗：传递窗内膛应采用#304不锈钢材质，选择产品应保证窗体整体的气密性及开启门的密封性，圆角过渡无焊接缝。紫外线灯消毒功能，机械互锁装置。

16.6、地面部分

▲（1）实验室区域采用PVC卷材地板，卷材具有燃烧性能结果符合GB 8624-2012中地铺材料B1级难燃技术要求；依据GB/T 11982.2-2015 6.7，耐磨性检测值≤1.1mm³；依据GB 18587-2001 5.5，挥发物限量检测值≤5.1g/㎡。（提供以上PVC地面卷材的相关检测报告复印件）

（2）地面要求达到：平整、密封、洁净。

（3）基层地面应采用合适的混凝土浇灌平整，并应具备一定的硬度（注：地基应满足地板的铺设要求）。

（4）自流平铺设，待水泥地板做平后，应在上面铺设一层自流平地面，加强地面的平整度。

（5）待自流平干燥后，即可敷设2.0mm厚同质透心PVC卷材地面。

16.7、LED净化灯

（1）LED平板灯的设 计应减少光生物危害。蓝光危害评估的等级为无限制级且RG0＜15并保持长期稳定。

（2）在VHP环境挑战性试验，密闭箱子中，底部灌入浓度30%、液面高度为4CM的过氧化氢溶液，洁净灯具在环境温度25℃±1℃悬空放置在箱子中且与液面相距10cm，点亮工作100h。试验后灯具表面镀膜不应发生腐蚀、脱落、起泡、褪色状况，金属表面不应发生腐蚀；灯具非金属材料不应发生腐蚀、脱落、起泡褪色、渗出的状况，整体符合要求，评价为合格，并提供第三方检测报告。

（3）LED洁净灯一般显色指数（Ra）应不低于80；红饱和指数(R9) 应大于0，提高清晰度，减轻视觉疲劳。

（4）LED洁净灯初始光效应不低于85lm/W，平均寿命不低于50000 h，以确保长期使用的功能保持。

（5）LED洁净灯设计应注重减少产生视觉疲劳的因素，减少光强对视觉的刺激，灯具发光角度120°，遮光角应小于30°，目视避开光强，降低炫光指数，色纯度Purity不低于4.4%。

▲材料必须符合以上技术参数及要求：需提供符合以上第（2）条要求，投标供应商须提供第三方机构出具的检测报告复印件和质量承诺书予以佐证。

16.8、紫外线灭菌灯：支架采用304不锈钢圆管制作，管内配备绝缘走线套，紫外线各波段具有很高的透过率达80%-90%，杀菌效率需达99%-99.9%。

16.9、无菌室其他电气：实验室的电源安装专用配电系统，保证使用的安全可靠，配电系统控制以继电器形式，保证使用的安全可靠。电气线路全部采用暗装形式，采用PVC防火型线管，即保证工程整体美观，又能保证净化室安全使用。为保证净化室的各类设备使用便利，无菌内安装五孔插座。

16.10、洁净空调设备部件与材料要求

净化空调机组及所配套风机应采用优质品牌。其系统设备、部件与材料的选择除应符合规范(GB50333-2002)7.3部分的规定和第1.0.5条的规定外，还应符合如下要求：

16.10.1洁净空调侧面送风风口：配套洁净送风口，专用带阻尼(纱网)或不锈钢孔板均匀送风，保证层流效果。要求配知名品牌优质高效过滤器，过滤效率应符合GB50333-2002第7.3.8条的要求。

16.10.2净化空调机组整体要求：

A、要求选用优质的整体式净化专用空调机组。

B、净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，净化机组内壁采用不锈钢。

C、内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易积尘、滋生细菌，并配置紫外线自动灭菌系统。

D、空调箱要求表冷器的冷凝水排出口应有密封装置，机组为正压机组。

E、机组内各级空气过滤器前后应设置压差计，测量接管应通畅，安装严密。

16.10.3直膨机组指标如下：

（1）机组采用稳定可靠的外置式热力膨胀阀调节，大于13KW外机需采用双系统控制；

（2）直接蒸发式机组具备洁净室空调机组性能要求，经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心(合肥通用机电产品检测院)检测，检测报告为：洁净室用空气调节机组（直接蒸发式），且检测机组风量必须≥4000m³/h。

（3）机组采用质量好性能高的压缩机；

（4）机组顶板与风扇导风圈为整体冲压成型一体结构；

（5）所有室内外机控制连接需采用通讯方式连接，避免采用多根硬接线方式连接；

16.10.4箱体

▲（1）空调机组应具有良好的绝热性能，箱板采用双层面板中间高压聚氨脂发泡保温，机组铝合金型材框架与内外面板经流水线高压发泡一次成型，绝热材料密度不低于52.4kg/m3，弯曲强度≥800kPa,闭孔率≥94.3%，箱板导热系数小于0.022W/m.K。高压聚氨脂发泡经国家检测，并提供硬质聚氨酯发泡板检测报告。

▲（2）空调机组应具有良好的密封性和机械强度。当机组风量≥60000㎡/h，机组的漏风率要符合箱体内静压为1000pa时：漏风率≤0.11%；当机组风量≥30000㎡/h，机组的箱体变形率要符合箱体内静压为1000pa时：箱体变形率≤0.64mm/m。并提供“国家空调设备质量监督检验中心” 出具的风量为60000m³/h的机组相关检测报告。

▲（3）空调机组应采取良好的防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能必须达到EN1886-1997的T2级保温等级，整个箱体的热桥系数必须达到EN1886 TB1级冷桥等级,（热桥因子）达到欧标0.8，并提供“国家压缩机制冷设备质量监督检验中心(合肥通用机电产品检测院)检测”出具的相关检测报告，且必须提供“无冷桥强制密封空调箱”专利证书

（4）机组表冷器及水盘具有较强抑菌功能，抑菌表冷器对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率大于等于99.8%，抑菌水盘对大肠杆菌的抗菌率大于74.6%，对金黄色葡萄球菌的抗菌率大于等于99.8%。

（5）机组箱体内部无90°直角，两块箱板对接内部为软体胶挤压成圆弧，不积灰，无卫生死角，大大提高净化机组的洁净效果。

16.10.5过滤器：要求采用优质产品。

16.10.6洁净风管：材料均应符合洁净空调规范要求。净化空调系统的送风管应采用优质镀锌板，风管应采用镀锌钢板咬口制作，角钢法兰连接，风管的漏风率必须小于相关规范的标准，风管与风机的连接应采用双层帆布软接头并使光滑的一面朝内，风管缝隙须用胶液充填，风管保温材料采用橡塑保温，要求阻燃为B1级以上，厚度按相关规范要求。

16.10.7风量调节阀：

（1）所有调节阀在任何操作状态下，不能产生震动或声响。

（2）在系统调校完后，所有调节阀的调节位置应清楚及永久标识。控制杆应与调节阀位置一致。

（3）在调校完后，调节阀可以六角固定螺丝固定在调校位置上。

（4）当调节阀紧闭时其漏风程度不能大于5%。

16.10.8百叶风口：

（1）百叶风口应由铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后，颜色按装修图要求选用。

（2）须按照图纸所示的尺寸和送风量提供适当的百叶风口，同时须提供气密垫圈以防止接口处泄露。

（3）所有百叶风口须为易装拆型，能方便从管道拆除以对管道内的附件作检修。

（4）双层调节百叶风口须配有可在0°～90°范围内任意调节的叶片，以调校送风距离和扩散角度。